Pakiet nr 1

Aparat elektrokardiograficzny + wózek

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat elektrokardiograficzny + wózek | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

SPECYFIKACJA ELEKTROKARDIOGRAFU:

- automatyczna analiza i interpretacja zapisu EKG - praca aparatu w trybie Auto lub Manuał

- sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera

- klawiatura alfanumeryczna umożliwiająca wprowadzenie danych pacjenta oraz funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu

- kolorowy ekran dotykowy (7") umożliwiający łatwą obsługę aparatu

- prezentacja na ekranie przebiegów z 3,6 oraz 12 odprowadzeń EKG

- wydruk w trybie 3,6 lub 12 kanałów (szerokość papieru: 112 mm)

- wydruk w trybie 3, 6 lub 12 kanałów bezpośrednio z aparatu na zewnętrznej drukarce: wydruk A4

- czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV

- prędkość przesuwu papieru: 5/10/25/50 mm/s

- proste zakładanie papieru (Easy load)

- baza pacjentów i badań

- wewnętrzna pamięć 1000 badań

- zapis badań bezpośrednio z aparatu do pamięci USB (PenDrive)

- detekcja złego podłączenia elektrody niezależna dla każdego kanału

- detekcja stymulatora serca

- ciągły pomiar akcji serca (HR) i jego widoczność na wyświetlaczu

- dźwiękowa sygnalizacja wykrytych pobudzeń

- cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego

- cyfrowy filtr pływania izolinii

- interfejs komunikacyjny: 3 x port USB (równoczesna komunikacja z PC, drukarką zewnętrzną pamięcią USB – Pen Drive)

- możliwość wysyłania zapisów badań Ekg wraz z opisem w formie wiadomości e-mail bezpośrednio do aparatu

- zasilanie sieciowe- akumulatorowe

- sygnalizacja stanu naładowania akumulatora

- menu wyświetlane na ekranie

- konfiguracja wyglądu i kompozycji ekranu

- konfiguracja ustawień aparatu oraz panelu sterowania

W zestawie:

- komplet kolorowych elektrod piersiowych przyssawkowych (6 sztuk)

- komplet elektrod kończynowych klipsowych dla dorosłych( 4 sztuki)

- komplet kabli

- papier EKG 112mm

- żel EKG

- wózek do aparatu z koszykiem na akcesoria oraz wysięgnikiem na kable ( kółka wózka wyposażone w blokadę)

- instrukcja obsługi rejestratora w języku polskim

Pakiet nr 2

Pompa infuzyjna

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTOpompa infuzyjna | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa infuzyjna objętościowa do podowania leków (Levosimendan i inne), żywienia pozajelitowego, programów klinicznych | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PARAMETRY TECHNICZNE POMPY OBJĘTOŚCIOWEJ

Typ: Objętościowa pompa infuzyjna

Wymiary: nie więcej niż 230 x 100 x 220 mm (S x W x D )

Masa : nie więcej niż 2 kg.

Zabezpieczenie przed wilgocią: IP34 (spryskiwanie woda z dowolnego kierunku)

Wyświetlacz: Kolorowa matryca aktywna 2,4 "TFT, nie więcej niż 250 x 320 pikseli,

262 k kolorów, kąt widzenia: z każdej strony 80°

Akumulator: Akumulator litowo - jonowy wielokrotnego ładowania Czas pracy: nie mniej niż 6 godz. przy przepływie 25 ml/godz.

Czas ponownego ładowania akumulatora: nie mniej niż 4 h

Podstawowe prędkości:0.1-1,200 ml/h

Dokładność: ± 5% ponad 9 6h

Prędkości bolusa: 1 - 1,200 ml/h

Skalibrowane dreny infuzyjne: kompatybilne z pompą używaną w oddziale (firmy Braun)

Biblioteka leków: Nie mniej niż 3 000 leków z przypisanymi parametrami infuzji. Przypisane do max. 15 kategorii leków.

Pakiet nr 3

Szyna do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego

| Lp. | Nazwa produktu | Ilość szt. | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Podatek VAT | Nazwa producenta |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zmotoryzowana szyna do ćwiczeń CMP, CAM, Coordination do stawu biodrowego i kolanowego: - tryb terapii ciągłej biernej CMP, tryb terapii aktywnej CAM, tryb ćwiczeń koordynacji i propriorecepcji - sekwencyjne programy ćwiczeń oparte na biofeedback - sekwencyjne programy terapii dostosowane do rodzajów schorzeń i typów operacji - możliwość synchronizacji elektrostymulacji NMES - zastosowanie na kończynę prawą lub lewą bez przebudowy, szyna w pełni regulowana pozwalająca na dostosowanie do różnych rozmiarów i wzrostu pacjenta - konstrukcja zapewniająca zgodne anatomicznie ruchy szyny wraz z kończyną - mocowanie do leżanki lub łóżka za pomocą elementów ramy lub pasów - bieżące odczytywanie i mierzenie siły wyprostu i zgięcia kończyny podczas ćwiczeń - bieżca kontrola ruchu aktywnego CAM i ćwiczeń koordynacji - pilot sterujący z wyświetlaczem LED /kolorowy/ z intuicyjnym menu - karty chip do przechowywania indywidualnych danych terapii z możliwością współpracy z PC - całodobowa pomoc merytoryczna i techniczna w czasie i po gwarancji min.10 lat - dostępność części i elementów min. 15 lat - serwis pogwarancyjny /min.10lat/ | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |

Pakiet nr 4

Stół operacyjno - zabiegowy

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół operacyjno - zabiegowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | OFEROWANY PARAMETR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych | TAK |  |
| 2. | Długość stołu z blatem : 2050 mm (± 30 mm ) | TAK |  |
| 3. | Całkowita szerokość blatu : 580 mm (± 30 mm) | TAK |  |
| 4. | Regulacja wysokości blatu: 800 do 1050 mm (± 30 mm ). Wymiary wysokości dotyczą górnej powierzchni materaca | TAK |  |
| 5. | Regulacja oparcia pleców: - 400 do 850 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 6. | Regulacja podgłówka: - 400 do 550 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 7. | Przechył Trendelenburga : 250 ( + 50 ) | TAK |  |
| 8. | Przechył anty-Trendelenburga : 150 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 9. | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 200 ( ± 50 ) | TAK |  |
| 10. | Zakres regulacji kata odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 00 do 1800 ( ±50 ) | TAK |  |
| 11. | Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | TAK |  |
| 12. | Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podgłówka |  |  |
| 13. | Regulacja segmentu oparcia pleców, podgłówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
| 14. | Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców | TAK |  |
| 15. | Konstrukcja stołu wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo | TAK |  |
| 16. | Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym | TAK |  |
| 17. | Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych | TAK |  |
| 18. | Blat stołu 4-ro segmentowy: – podgłówek płytowy - oparcie pleców - płyta lędźwiowa - 2 szt. podnóżków | TAK |  |
| 19. | Blat przenikalny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska | TAK |  |
| 20. | Materace bezszwowe, antystatyczne, wykonane z poliuretanu spienionego. Materac płyty lędźwiowej zdejmowany. Grubość materaca min. 50 mm | TAK |  |
| 21. | Wyposażenie stołu : - półwałek – wykonany z pianki poliuretanowej, prześwietlalny dla promieni RTG o wym. 120x180x500 mm – 1 szt. - materac wypełniający – służący do wypełnienia przestrzeni pomiędzy materacem siedziska a materacami podnóżków – 1 szt. | TAK |  |
| 22. | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
| 23. | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
| 24. | Deklaracja Zgodności | TAK |  |

Pakiet nr 5

Kozetka lekarska

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kozetka lekarska | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kozetka lekarska przeznaczona do wykonywania zabiegów medycznych | TAK |  |
| 2 | Stelaż stalowy, lakierowany proszkowo na biało | TAK |  |
| 3 | Kozetka wyposażona w wieszak na podkład jednorazowy | TAK |  |
| 4 | Leże dwusegmentowe, tapicerowane | TAK |  |
| 5 | Zagłówek regulowany ręcznie za pomocą mechanizmu zapadkowego, w zakresie: min. +45o | TAK |  |
| 6 | Całkowita szerokość: 560 mm(±20 mm) | TAK |  |
| 7 | Całkowita długość: 1850 mm (±20 mm) | TAK |  |
| 8 | Całkowita wysokość: 510 (±20 mm) | TAK |  |
| 9 | Dopuszczalne obciążenie: min. 180 kg | TAK |  |

Pakiet nr 6

Kardiomonitory

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor | 4 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

|  | Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE Opis parametrów wymaganych | Parametr graniczny | Parametr lub cecha oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymogi ogólne | TAK |  |
|  |  | Producent/ kraj | Podać |  |
|  |  | Model/ typ | Podać |  |
|  |  | Monitor kompaktowy w oryginalnym opakowaniu – 3 sztuki | TAK |  |
|  |  | Dostępny informatyczny system zarządzania danymi medycznymi pacjenta, tego samego producenta, z interfejsem w języku polskim. System informatyczny musi umożliwiać trwałą dokumentację bez ograniczenia w czasie, a w szczególności zapisywać dane z oferowanego monitora w kolumnach danych pojawiających się na ekranie komputera, co ustawiany czas w zakresie przynajmniej od 15 minut do 4 godzin. System musi umożliwiać zapis trendów wszystkich monitorowanych parametrów bez jakiegokolwiek ograniczenia w czasie. System musi umożliwiać wygodne wstawianie własnych notatek powiązanych z czasem. System musi wyświetlać harmonogramy podawania płynów i leków oraz innych, dowolnych zabiegów pielęgniarskich w postaci kolumn tabel przewijających się na ekranie komputera z ustawionymi odstępami czasowymi, pokazujących czynności do wykonania (jak np. podanie określonego leku o określonej godzinie) i umożliwiających potwierdzenie wykonania tej czynności oraz wstawienie dodatkowych notatek związanych z zabiegiem. | TAK |  |
|  |  | Uniwersalny monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do przedziału wiekowego pacjenta | TAK |  |
|  |  | # Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur przynajmniej do 40°C | TAK |  |
|  |  | # Zasilanie | TAK |  |
|  |  | # Ograniczenie miejsca zajmowanego na stanowisku pacjenta przez zastosowanie zasilacza wbudowanego w jednostkę główną monitora. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciu kabla zasilającego | TAK |  |
|  |  | # Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  |  | # Wbudowane zasilanie (akumulator) umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu i w czasie zaniku zasilania sieciowego – przynajmniej przez 4 godziny. Akumulatory z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  |  | # System montażu | TAK |  |
|  |  | # Monitory wyposażone w system umożliwiający montaż u Zamawiającego na ścianie lub szynie. | TAK |  |
|  |  | # Ekran | TAK |  |
|  |  | Wygodne przeglądanie danych na kolorowym ekranie o przekątnej przynajmniej 15”. Rozdzielczość matrycy LCD przynajmniej 1024x768. Wyświetlanie min. 11 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  |  | Wygodne włączanie, przy użyciu jednej operacji (jak np. naciśnięcie przycisku) ekranu z widokiem wszystkich monitorowanych parametrów ze wszystkimi krzywymi dynamicznymi, oraz ekranu z wartościami liczbowymi parametrów wyświetlanymi dużą czcionką wraz z małą krzywą dynamiczną odpowiadającą wyświetlanemu parametrowi, zapewniającą dobrą widoczność z większej odległości | TAK |  |
|  |  | Bezpośredni powrót do powyższych ekranów powinien być dostępny z każdego innego wyświetlanego układu ekranu | TAK |  |
|  |  | Dodatkowe złącza | TAK |  |
|  |  | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego za pośrednictwem wbudowanego złącza VGA | TAK |  |
|  |  | Port USB (min. 2 szt.) | TAK |  |
|  |  | Możliwość podłączenia kardiomonitora do systemu przyzywania personelu medycznego, tzw. „Nurse-Call” | TAK |  |
|  |  | Dedykowane złącze w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie systemu antykradzieżowego, np. typu kensington-lock | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony we wbudowane złącze RJ-45 do podłączenia do sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
|  |  | # Monitor wyposażony we wbudowaną drukarkę (rejestrator paskowy), pozwalającą na drukowanie danych bieżących i archiwalnych, np. zapamiętanych zdarzeń alarmowych, zdarzeń arytmii, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków. Wydruk na rejestratorze generowany ręcznie – przez użytkownika, lub automatycznie: w wybranych odstępach czasu oraz przez zdarzenie alarmowe. # W wyposażeniu przynajmniej 4 rolki papieru do drukarki | TAK |  |
|  |  | Praca w sieci | TAK |  |
|  |  | Monitor pacjenta gotowy do współpracy z centralą monitorującą za pośrednictwem standardowej sieci komputerowej typu Ethernet (IEEE802.3) W wyposażeniu urządzenia sieciowe niezbędne do zapewnienia komunikacji z centralą monitorującą | TAK |  |
|  |  | Obsługa | TAK |  |
|  |  | ## Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego, stałych przycisków do uruchamiania najczęściej używanych funkcji jak: wyciszanie alarmu, uruchamianie pomiaru ciśnienia, dostęp do menu, uruchamianie wydruku itp., oraz pokrętła | TAK |  |
|  |  | Wygodna funkcja przyjmowania pacjenta, z możliwością wprowadzenia jego danych demograficznych przy pomocy klawiatury ekranowej | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w funkcję „standby”, pozwalającą na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania | TAK |  |
|  |  | Monitor przystosowany do przenoszenia, posiada rączkę lub równoważne rozwiązanie ułatwiające trzymanie w dłoni. Masa do 7 kg | TAK |  |
|  |  | Alarmy | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w system alarmów technicznych – informujących m.in. o awarii lub nieprawidłowym podłączeniu czujnika | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w 3-stopniowy system alarmów klinicznych, sygnalizowanych i rozróżnianych wizualnie i dźwiękowo, z podaniem przyczyny alarmu | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w diodowy pasek alarmowy, sygnalizujący dodatkowo – oprócz informacji na ekranie – każdorazowe wystąpienie alarmu. Poziom alarmu na pasku rozróżniany kolorystycznie | TAK |  |
|  |  | Możliwość łatwej edycji granic alarmowych, każdego z monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  |  | Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów, dźwięku sygnału tętna oraz dźwięku klawiszy | TAK |  |
|  |  | Monitor umożliwia całkowite wyłączenie wybranych alarmów oraz chwilowe wyciszenie wszystkich alarmów z możliwością regulacji czasu wyciszenia w przedziale od 60 do 180 sekund | TAK |  |
|  |  | Pamięć monitora | TAK |  |
|  |  | Monitor umożliwia przegląd danych retrospektywnych – wyposażony w funkcję zapamiętywania trendów tablicowych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni z rozdzielczością przynajmniej 1 min. | TAK |  |
|  |  | Monitor umożliwia wybranie zapisu trendów z wyższą rozdzielczością, poniżej 10 sekund | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 60 zdarzeń alarmowych, zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów i odcinek krzywej dynamicznej, która wyzwoliła alarm | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w, niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich 1200 wyników pomiarów NIBP | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godz. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki stosowane w intensywnej terapii oraz umożliwiać skonfigurowanie przynajmniej 4 własnych leków | TAK |  |
|  |  | Pomiary: | TAK |  |
|  |  | Pomiar EKG w każdym monitorze, możliwość pomiaru z 3 i z 5 elektrod, z możliwością wyświetlenia jednocześnie 7 odprowadzeń | TAK |  |
|  |  | Wyświetlanie przebiegów EKG i częstości akcji serca; pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 15 – 350 ud/min | TAK |  |
|  |  | Tor pomiaru EKG wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr chirurgiczny | TAK |  |
|  |  | # W wyposażeniu przewód EKG do 3 elektrod oraz 30 elektrod EKG dla każdego monitora | TAK |  |
|  |  | # W wyposażeniu przewód EKG do 5 elektrod – 2 szt. dla każdego monitora | TAK |  |
|  |  | Pomiar odchylenia ST w każdym monitorze, we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie od -20 do +20 mm, włączany na żądanie | TAK |  |
|  |  | Prezentacja ST w postaci wartości liczbowych i graficzna, w postaci odpowiednich zespołów QRS. Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST. Pomiary ST zapisywane w pamięci trendów. | TAK |  |
|  |  | Analiza arytmii w każdym monitorze, włączana na żądanie, wg. przynajmniej 16 definicji arytmii, u pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora. Pomiar liczby przedwczesnych skurczów komorowych na minutę | TAK |  |
|  |  | Pomiar oddechu w każdym monitorze, z elektrod EKG w zakresie 0-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s. z ustawianiem co 5 s. | TAK |  |
|  |  | Pomiar SpO2 Nellcor w każdym monitorze. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych saturacji i tętna. Możliwość opóźnienia alarmu saturacji na wypadek nagłych, chwilowych spadków wartości saturacji. Pomiar tętna z czujnika saturacji. Wysokość dźwięku sygnału tętna zależna od wartości saturacji. W wyposażeniu czujnik na palec dla dorosłych dla każdego monitora | TAK |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną w każdym monitorze. Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie przynajmniej od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 270mmHg dla ciśnienia skurczowego. Możliwość uruchomienia pomiaru na żądanie, pomiarów automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 8 godzin i pomiarów ciągłych. Wyświetlane wartości liczbowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. W wyposażeniu: - 3 mankiety pomiarowe dla dorosłych w rozmiarze standardowym dla każdego monitora, - 1 szt. mankietów dla pacjentów otyłych dla każdego monitora - 1 szt. mankietów dla pacjentów szczupłych dla każdego monitora | TAK |  |
|  |  | # Pomiar temperatury w 2 kanałach w każdym monitorze, w zakresie 0-50oC. Możliwy pomiar jednocześnie dwóch temperatur. Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch wartości temperatury i ich różnicy. # W wyposażeniu jeden czujnik temperatury skóry i temperatury głębokiej dla każdego monitora | TAK |  |
|  |  | # Pomiar CO2 w strumieniu głównym w każdym monitorze. Wyświetlanie fali oddechowej oraz wartości liczbowej częstości oddechów. Ustawianie czasu alarmu bezdechu. # W wyposażeniu akcesoria niezbędne do uruchomienia pomiaru | TAK |  |
|  |  | # Możliwości rozbudowy | TAK | # Tak. Możliwości rozbudowy |
|  |  | Możliwość rozbudowy każdego monitora o monitorowanie gazowe, umożliwiające pomiary mieszaniny gazów oddechowych na wdechu i wydechu oraz wyświetlanie co najmniej stężenia: O2, CO2, N2O oraz środka anestetycznego. Moduł pozwala na wyświetlanie wyników pomiarów na ekranie oferowanego monitora oraz obliczanie liczby MAC. Szybkość próbkowania gazów nie niższa niż 130ml/min. Automatyczne rozpoznawanie anestetyka, również w przypadku mieszaniny dwóch środków znieczulających # Automatyczne przepłukiwanie linii pomiarowej i zerowanie (kalibracja przy zerowych wartościach) modułu pomiarowego bez ingerencji obsługi. | TAK |  |
|  |  | Kabel do podłączenia monitora do modułu gazowego SCIO – 2 szt. | TAK |  |

Pakiet nr 7

Kardiomonitor kompaktowy

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor kompaktowy | 9 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 5 kg | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych. | Tak |  |
| 5. | Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut. | Tak |  |
| 6. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 500 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
| 7. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 8. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD), - Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP1, IBP2), - Kapnografia w strumieniu bocznym (CO2). | Tak |  |
| 9. | Pomiar EKG (na wszystkich stanowiskach) | Tak |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | Tak |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | Tak |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | Tak |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
|  | - Monitorowanie odcinka QT | Tak |  |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak |  |
| 10. | Pomiar oddechów (RESP). (na wszystkich stanowiskach) | Tak |  |
|  | 1. Zakres pomiaru: minimum 1-150 oddechów /min Podać. | Tak |  |
|  | 2. Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
|  | 3. Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s. Podać | Tak |  |
|  | 4. Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 11. | Pomiar saturacji (SpO2). (na wszystkich stanowiskach) | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 20÷300/min. Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
|  | - Alarm desaturacji | Tak |  |
| 12. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP) (na wszystkich stanowiskach) | Tak |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷280 mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 30÷300 bpm. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. | Tak |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷480 minut. Podać. | Tak |  |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 13. | Pomiar temperatury (TEMP) (na wszystkich stanowiskach) | Tak |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 15. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi (IBPx2) ( na dwóch stanowiskach) | Tak |  |
|  | - Wyświetlanie jednej lub dwóch krzywych ciśnienia oraz wartości skurczowych, rozkurczowych i średnich. | Tak |  |
|  | - Funkcja wyboru różnych etykiet ciśnienia w tym dotyczących ciśnień żylnych i tętniczych | Tak |  |
|  | - Zakres inwazyjnego pomiaru ciśnienia od -40 do +350 mmHg. | Tak |  |
|  | - Funkcja wyświetlania dwóch krzywych inwazyjnego ze wspólnym poziomem zero | Tak |  |
|  | - Obliczanie wartości PPV. | Tak |  |
| 16. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe: | Tak |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | - Mankiet do pomiaru NIBP: mały, średni, duży | Tak |  |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |
|  | - Powierzchniowy czujnik temperatury | Tak |  |
|  | - Przewód połączeniowy do przetworników ciśnienia | Tak |  |
| 17. | Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |
| 18. | 3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów. | Tak |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |  |
| 19. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 20. | Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). | Tak |  |
| 21. | Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów). |  |  |
| 22. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. | Tak |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. | Tak |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 23. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG, - ScvO2 lub SvO2. | Tak |  |
| 24. | Port USB | Tak |  |
| 25. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora | Tak |  |
| 26. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |
| 27. | Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria | Tak |  |

Pakiet nr 8

Kardiomonitor transportowy

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor transportowy | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH GRANICZNYCH

| L.p. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Parametry oferowane, opis, komentarz |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 3,5 kg | Tak |  |
| 2 | Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia. | Tak |  |
| 3. | Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD, z aktywna matrycą TFT, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 10 cali, rozdzielczości co najmniej 800x600 pikseli. Podać przekątną ekranu i rozdzielczość. | Tak |  |
| 4. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej pięciu różnych krzywych dynamicznych. Określić ilość. | Tak |  |
| 5. | Wszystkie dane numeryczne monitorowanych parametrów wyświetlane jednoczasowo na ekranie. Duże czytelne, znaki. | Tak |  |
| 6. | Trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów: min. 120-godzinne. Regulowane odstępy czasu wyświetlania parametrów. podać | Tak |  |
| 8. | Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 100 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów | Tak |  |
| 9. | Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki. | Tak |  |
| 10. | Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów: - EKG; - Odchylenie odcinka ST; - Liczba oddechów (RESP); - Saturacja (Spo2); - Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP); - Temperatura (T1,T2,TD). | Tak |  |
| 11. | Pomiar EKG | Tak |  |
|  | - Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm. Podać. | Tak |  |
|  | - Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5 końcówkowego odprowadzeń. | Tak |  |
|  | - Funkcja inteligentnego przełączania odprowadzenia – automatyczne przejście na monitorowanie dostępnego odprowadzenia po odłączeniu elektrody EKG | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%. Podać. | Tak |  |
|  | - Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s. Podać. | Tak |  |
|  | - Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG. | Tak |  |
|  | - Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto. wymienić. | Tak |  |
|  | - Sygnalizacja braku połączenia elektrod. | Tak |  |
|  | - Analiza odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm. | Tak |  |
|  | - Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Tak |  |
|  | - Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń: - Bradykardia - Tachykardia - Asystolia - Tachykardia komorowa - Migotanie komór - Migotanie przedsionków - Stymulator nie przechwytuje - Stymulator nie generuje impulsów - Salwa komorowa - PVC/min wysokie | Tak |  |
| 12. | Pomiar oddechów (RESP). | Tak |  |
|  | - Impedancyjna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru: minimum 5-120 oddechów /min Podać. | Tak |  |
|  | - Wzmocnienie ustawiane w zakresie od x0,25 do x 5 | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsze niż +/-2 oddech /min | Tak |  |
|  | - Prędkość kreślenia: co najmniej 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s. podać. | Tak |  |
|  | - Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji | Tak |  |
| 13. | Pomiar saturacji (SpO2). | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru saturacji: 0÷100% | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷250/min. Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%. Podać. | Tak |  |
|  | - Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik | Tak |  |
|  | - Alarm desaturacji | Tak |  |
| 14. | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP). | Tak |  |
|  | - Oscylometryczna metoda pomiaru. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 15÷250 mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | - Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 40÷200 bpm. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg. Podać. | Tak |  |
|  | - Tryb pomiaru: - AUTO; - Ręczny. | Tak |  |
|  | - Funkcja stazy | Tak |  |
|  | - Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut. Podać. | Tak |  |
|  | - Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie | Tak |  |
| 15. | Pomiar temperatury (TEMP) | Tak |  |
|  | - Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C. Podać. | Tak |  |
|  | - Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C. Podać. | Tak |  |
|  | - Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa | Tak |  |
| 14. | Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe. | Tak |  |
|  | - Kabel EKG 5-odprowadzeniowy | Tak |  |
|  | - Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP | Tak |  |
|  | - Mankiet do pomiar NIBP | Tak |  |
|  | - Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips | Tak |  |
|  | - Czujnik temperatury powierzchniowy | Tak |  |
| 16. | Łatwa intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy. | Tak |  |
| 18. | 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów. | Tak |  |
|  | - Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów. | Tak |  |
|  | - Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów. | Tak |  |
|  | - Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 5 czasów do wyboru. | Tak |  |
|  | - Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów. | Tak |  |
|  | - Ustawianie głośności sygnalizacji alarmowej (co najmniej 10 poziomów do wyboru) oraz wzorca dźwiękowej sygnalizacji (co najmniej 3 wzorce do wyboru) | Tak |  |
| 19. | Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta. | Tak |  |
| 20. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń lekowych, hemodynamicznych, wentylacyjnych, nerkowych | Tak |  |
| 21. | Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor. | Tak |  |
|  | - Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej), przy monitorowaniu wszystkich mierzonych parametrów (pomiar NIBP co 15 min. ): nie krótszy niż 2 godziny. Podać. | Tak |  |
|  | - Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin. Podać. | Tak |  |
|  | - Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora. | Tak |  |
| 22. | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci. | Tak |  |
|  | - Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą. | Tak |  |
|  | - Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru | Tak |  |
|  | - Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | - Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci | Tak |  |
|  | - Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC). | Tak |  |
|  | - Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak: - rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO; - BIS; - NMT; - EEG | Tak |  |
| 25. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora | Tak |  |
| 26. | Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1 | Tak |  |

Pakiet nr 9

Defibrylator

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Defibrylator – specyfikacja

- fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2018

- aparat przenośny

- defibrylacja przez łyżki twarde i elektrody naklejane

- poziom energii defibrylacji w zakresie co najmniej 2-200 J

- czas ładowania defibrylatora do energii 200 J poniżej 7 sekund z akustycznym i optycznym sygnałem gotowości po naładowaniu

- ładowanie przyciskiem na łyżce i płycie czołowej

- wyposażony w kolorowy ekran LCD

- monitorowanie EKG z możliwością podłączenia przewodu min 3 -odprowadzeniowego

- regulowane alarmy górnej i dolnej granicy częstości akcji serca

- pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych

- drukarka termiczna, możliwość zapisu i wydruku na papierze

- system doradczy analizujący prawidłowość podłączenia elektrod oraz zapis EKG określający konieczność lub brak konieczności defibrylacji

- funkcja stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji „na żądanie” i asynchronicznym

- stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie

- częstość stymulacji min 40-170 impulsów/min

- regulacja prądu stymulacji  min. 10-140 mA

- czas pracy akumulatorów min. 80minut monitorowania lub min 50 defibrylacji energią 200J

- zasilanie sieciowo-akumulatorowe

- ładowarka do akumulatorów wbudowana w aparat

- wbudowany rejestrator termiczny uruchamiany ręcznie i automatycznie z łyżek defibrylatora lub panelu defibrylatora

- układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora

- ciężar kompletnego aparatu  poniżej 8 kg

- pomiar saturacji w technologii zapewniającej eliminacje artefaktów ruchowych i wynikającej z niskiej perfuzji wraz z czujnikiem typu klips na palec dla dorosłych

- komunikacja z użytkownikiem w języku polskim

- w wyposażeniu : akumulator, przewód EKG 3lub 5 żyłowy odprowadzeniowy długości min.  2 m, przewód elektrod stymulacji zewnętrznej, elektrody stymulacji zewnętrznej 5 kompletów, łyżki twarde dla dorosłych i pediatryczne (po 1 komplecie), papier EKG w ilości 12 szt., instrukcja obsługi w języku polskim

Pakiet nr 10

Kardiomonitor stacjonarno-przenośny

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor stacjonarno - przenośny | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Kardiomonitor stacjonarno-przenośny – specyfikacja

- fabrycznie nowy, stacjonarno- przenośny, o masie nie większej niż 4 kg

- wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia, monitor LCD o przekątnej nie mniejszej niż 12 cali, rozdzielczość co najmniej 800x600 pikseli

- jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej czterech różnych krzywych dynamicznych

- wyposażony w ekran dużych cyfr

- pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów:EKG, odchylenie odcinka ST, liczba oddechów (RESP), saturacja (SpO2), ciśnienie krwi mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP), temperatura

- trendy tabelaryczne i graficzne mierzonych parametrów, co najmniej  120- godzinne

- łatwa, intuicyjna obsługa kardiomonitora przy pomocy pokręteł i przycisków funkcyjnych oraz ekranu dotykowego

- 3-stopniowy system alarmów wszystkich parametrów – akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów, ustawianie głośności sygnalizacji alarmów, możliwość zawieszania alarmów stałego lub czasowego, ręczne i automatyczne ustawianie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta

- zasilanie z sieciowe i z akumulatora wbudowanego w kardiomonitor – czas pracy kardiomonitora zasilanego z akumulatora przy monitorowaniu wszystkich parametrów (pomiar co NIBP najmniej co 15 min) nie krótszy niż 4 godziny, czas ładowania akumulatora nie dłuższy niż 8 godzin

- cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne bez wentylatora

Pakiet nr 11

Aparat EKG + wózek

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat EKG + wózek | 1 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Aparat EKG – specyfikacja

- aparat 3, 6 i 12- kanałowy

- analiza i interpretacja

- detekcja stymulatora serca

- klawiatura alfanumeryczna

- wyświetlacz graficzny, pozwalający na prezentację 12 odprowadzeń EKG

- liniowa głowica termiczna, automatyczna regulacji linii izoelektrycznej, cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i zakłóceń pochodzenia mięśniowego

- sygnał EKG – 12 odprowadzeń standardowych

- prędkość zapisu 5/10/25/50 mm/s

- wymiary nieistotne

- zasilanie sieciowo-akumulatorowe

- w zestawie elektrody, kabel pacjenta, kabel zasilający, żel, papier termoczuły, wózek

Pakiet nr 12

Pompy infuzyjne 2 torowe

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompy infuzyjne 2 torowe | 7 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pompa infuzyjna dwutorowa:

- prosta w obsłudze dwutorowa pompa infuzyjna;

- szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do 99,9 ml/h regulowana co 0,1 ml/h;

- możliwość równoczesnego podawania płynów infuzyjnych (strzykawka 20 ml i 50 ml) z dwóch niezależne działających torów;

- system zabezpieczający [przed obturacją żyły (KVP – keep vein open);

- alarmy dźwiękowe: okluzja, KVO, rozładowana bateria;

- funkcja aktywna Bolus (dawka uderzeniowa 256 ml/h);

- płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora, umożliwiające kilkugodzinną pracę na dwóch torach;

- z możliwością mocowania na statywie;

- możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych do jej oczyszczania;

- pompa posiadająca niezbędne atesty.

Pakiet nr 13

Pompy objętościowe + detektory kropli

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompy objętościowe | 10 szt. |  |  |  |  |  |
| 2. | Detektory kropli | 10 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Objętościowa pompa infuzyjna:

- urządzenie  fabrycznie nowe

- prostota obsługi i wysoka niezawodność

- możliwość zmiany parametrów w trakcie infuzji

- możliwość programowania prac y w dwu trybach: objętościoiwym i wagowym

- funkcja podawania dawki uderzeniowej BOLUS

- wielostopniowy pomiar okluzji

- rozbudowany system alarmów

- wbudowana biblioteka leków

- wbudowany system testów

- historia zdarzeń dostępna z pupitu pompy i w postaci XML

- możliwość długotrwałej pracy z akumulatorem

- opcja odłączania czujnika kropli

- możliwość mocowania na statywie

Parametry użytkowe:

Typ pompy					perystaltyna, objętościowa

Szybkość dozowania – w trybie standard	1 – 1000 ml/godz. Programowana co 0,1 ml/godz.

Dokładność dozowania:				<=5 %

Maksymalna objętość dozowania		9 999 ml, programowana co 0,1 ml.

Maksymalny czas dozowania:			99 godz. 59 min. 59 sek.

Sxzybkość dozowania w trybie KVO:		0 – 5 ml/godz.

Szybkość dozowania w trybie BOLUS		maks. 1500 ml/godz., ustawiana co 1 ml.

Programowane ciśnienie okluzji:		płynne ustawienie w zakresie 40 – 80 kPa

Jednostki programowania infuzji:	ml/h, µg/h, mg/h, µg/kg/h, mg/kg/h, µg/kg/min, mg/kg/min

Detektor powietrza: ustawienie czułości: jednorazowo 0,01 – 0,05 ml powietrza, maks. 1 ml w ciągu15 min. Infuzji, 3 poziomy czułości.

Parametry technicze:

Zasilanie:		210 – 250 V AC, 50/60 Hz lub 10 – 15 V DC, pobór mocy max. 10 VA

Akumulator wewnętrzny:	tak

Czas pracy z akumulatora:	min. 10 godz. Przy szybkości 5 ml/godz.,min. 12 godz. przy szybkości 25 ml/h, min. 3 godz. przy szybkości 100 ml/h.

Czas ładowania akumulatora:	24 godz.

Ciężar pompy:	2,5 – 3,4 kg.

Wymiary:	ok. 230 x 140 x 230  [mm]

Wyświetlacz:	LCD

Warunki pracy:	- temperatura otoczenia +5 do 40oC

- wigotność wzgledna 20% - 90%

Detektor kropli: z cyfrową filtracja zakłuceń, możliwość odłączenia

Inne możliwości:

- informacja o stanie naładowania akumulatora

- biblioteka leków z możliwością modyfikacji

- wskaźnik ciśnienia infuzji

- funkcja wypełniania drenu

- funkcja STAND-BY (24 h)

- testyużytkownika i serwisowe

- Historia infuzji:	ok. 2 000 zdarzeń

- Regulacja głośności alarmu:	3 poziomy głośności, ton przerywany lub ciągly

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................                                                         .......................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                  (miejscowość i data)

## O F E R T A

## DLA

## SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

## ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawa: Aparatu elektrokardiograficznego, pomp infuzyjnych objętościowych do podawania leków, szyny do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego, stołu operacyjnego, kozetek lekarskich, kardiomonitorów, defibrylatorów i aparatu EKG.”

– Zp/7/PN-6/19

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: .............................................                  NIP: .............................................

Numer telefonu .....................................  Numer teleksu /fax .....................................

e-mail…………………………………..

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem   :

T   /    N

- Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

- Udzielamy ............. miesięcznego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia.

(minimalny okres – 24 miesiące)

- Autoryzowany serwis: ………………………………………………………………...

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

Załącznik nr 4  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa: Aparatu elektrokardiograficznego, pomp infuzyjnych objętościowych do podawania leków, szyny do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego, stołu operacyjnego, kozetek lekarskich, kardiomonitorów, defibrylatorów i aparatu EKG.” – Zp/7/PN-6/19, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r. 	      …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/

firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  …………………………..…. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa: Aparatu elektrokardiograficznego, pomp infuzyjnych objętościowych do podawania leków, szyny do ćwiczeń stawu biodrowego i kolanowego, stołu operacyjnego, kozetek lekarskich, kardiomonitorów, defibrylatorów i aparatu EKG.” – Zp/7/PN-6/19, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ychpodmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................................				                  ................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                  (miejscowość i data)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 7 do SIWZ

..................................................				                  ................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję projekt umowy będący załącznikiem nr 3 do SIWZ.

.................................................................