Pakiet nr 1

Pompa infuzyjna

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTOpompa infuzyjna | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa infuzyjna objętościowa do podowania leków (Levosimendan i inne), żywienia pozajelitowego, programów klinicznych | 2 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

PARAMETRY TECHNICZNE POMPY OBJĘTOŚCIOWEJ

Typ: Objętościowa pompa infuzyjna

Masa : nie więcej niż 5 kg.

Zabezpieczenie przed wilgocią: IP34 (spryskiwanie woda z dowolnego kierunku)

Wyświetlacz: Matryca aktywna

Akumulator: Akumulator litowo - jonowy wielokrotnego ładowania Czas pracy: nie mniej niż 4 godz. przy przepływie 25 ml/godz.

Czas ponownego ładowania akumulatora: nie mniej niż 8 h

Podstawowe prędkości: 1,0-1000 ml/h (mogą być szersze granice)

Dokładność: ± 5%

Prędkości bolusa: 1,0 - 1000 ml/h (mogą być szersze granice)

Skalibrowane dreny infuzyjne: kompatybilne z pompą używaną w oddziale (firmy Braun)

Pakiet nr 2

Kardiomonitory

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kardiomonitor | 4 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

ZESTAWIENIE  WYMAGANYCH PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

|  | Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE Opis parametrów wymaganych | Parametr graniczny | Parametr lub cecha oferowana |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Wymogi ogólne | TAK |  |
|  |  | Producent/ kraj | Podać |  |
|  |  | Model/ typ | Podać |  |
|  |  | Monitor kompaktowy w oryginalnym opakowaniu – 3 sztuki | TAK |  |
|  |  | Dostępny informatyczny system zarządzania danymi medycznymi pacjenta, tego samego producenta, z interfejsem w języku polskim. System informatyczny musi umożliwiać trwałą dokumentację bez ograniczenia w czasie, a w szczególności zapisywać dane z oferowanego monitora w kolumnach danych pojawiających się na ekranie komputera, co ustawiany czas w zakresie przynajmniej od 15 minut do 4 godzin. System musi umożliwiać zapis trendów wszystkich monitorowanych parametrów bez jakiegokolwiek ograniczenia w czasie. System musi umożliwiać wygodne wstawianie własnych notatek powiązanych z czasem. System musi wyświetlać harmonogramy podawania płynów i leków oraz innych, dowolnych zabiegów pielęgniarskich w postaci kolumn tabel przewijających się na ekranie komputera z ustawionymi odstępami czasowymi, pokazujących czynności do wykonania (jak np. podanie określonego leku o określonej godzinie) i umożliwiających potwierdzenie wykonania tej czynności oraz wstawienie dodatkowych notatek związanych z zabiegiem. | TAK |  |
|  |  | Uniwersalny monitor pacjenta, przeznaczony do wszystkich kategorii wiekowych, wyposażony w algorytmy pomiarowe. Automatycznie włącza algorytmy i zakresy pomiarowe adekwatne do przedziału wiekowego pacjenta | TAK |  |
|  |  | - Monitor przystosowany do ciągłej pracy w zakresie temperatur przynajmniej do 40°C | TAK |  |
|  |  | - Zasilanie | TAK |  |
|  |  | - Ograniczenie miejsca zajmowanego na stanowisku pacjenta przez zastosowanie zasilacza wbudowanego w jednostkę główną monitora. Mechaniczne zabezpieczenie przed przypadkowym wyciągnięciu kabla zasilającego | TAK |  |
|  |  | - Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  |  | - Wbudowane zasilanie (akumulator) umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu i w czasie zaniku zasilania sieciowego – przynajmniej przez 4 godziny. Akumulatory z możliwością wymiany bez udziału serwisu. | TAK |  |
|  |  | - System montażu | TAK |  |
|  |  | - Monitory wyposażone w system umożliwiający montaż u Zamawiającego na ścianie lub szynie. | TAK |  |
|  |  | - Ekran | TAK |  |
|  |  | Wygodne przeglądanie danych na kolorowym ekranie o przekątnej przynajmniej 15”. Rozdzielczość matrycy LCD przynajmniej 1024x768. Wyświetlanie min. 11 krzywych dynamicznych. | TAK |  |
|  |  | Wygodne włączanie, przy użyciu jednej operacji (jak np. naciśnięcie przycisku) ekranu z widokiem wszystkich monitorowanych parametrów ze wszystkimi krzywymi dynamicznymi, oraz ekranu z wartościami liczbowymi parametrów wyświetlanymi dużą czcionką wraz z małą krzywą dynamiczną odpowiadającą wyświetlanemu parametrowi, zapewniającą dobrą widoczność z większej odległości | TAK |  |
|  |  | Bezpośredni powrót do powyższych ekranów powinien być dostępny z każdego innego wyświetlanego układu ekranu | TAK |  |
|  |  | Dodatkowe złącza | TAK |  |
|  |  | Możliwość podłączenia zewnętrznego ekranu kopiującego za pośrednictwem wbudowanego złącza VGA | TAK |  |
|  |  | Port USB (min. 2 szt.) | TAK |  |
|  |  | Możliwość podłączenia kardiomonitora do systemu przyzywania personelu medycznego, tzw. „Nurse-Call” | TAK |  |
|  |  | Dedykowane złącze w jednostce głównej monitora umożliwiające podłączenie systemu antykradzieżowego, np. typu kensington-lock | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony we wbudowane złącze RJ-45 do podłączenia do sieci centralnego monitorowania. | TAK |  |
|  |  | - Monitor wyposażony we wbudowaną drukarkę (rejestrator paskowy), pozwalającą na drukowanie danych bieżących i archiwalnych, np. zapamiętanych zdarzeń alarmowych, zdarzeń arytmii, trendów, wyników obliczeń kalkulatora leków. Wydruk na rejestratorze generowany ręcznie – przez użytkownika, lub automatycznie: w wybranych odstępach czasu oraz przez zdarzenie alarmowe. - W wyposażeniu przynajmniej 4 rolki papieru do drukarki | TAK |  |
|  |  | Praca w sieci | TAK |  |
|  |  | Monitor pacjenta gotowy do współpracy z centralą monitorującą za pośrednictwem standardowej sieci komputerowej typu Ethernet (IEEE802.3) W wyposażeniu urządzenia sieciowe niezbędne do zapewnienia komunikacji z centralą monitorującą | TAK |  |
|  |  | Obsługa | TAK |  |
|  |  | - Sterowanie funkcjami monitora za pomocą ekranu dotykowego, stałych przycisków do uruchamiania najczęściej używanych funkcji jak: wyciszanie alarmu, uruchamianie pomiaru ciśnienia, dostęp do menu, uruchamianie wydruku itp., oraz pokrętła | TAK |  |
|  |  | Wygodna funkcja przyjmowania pacjenta, z możliwością wprowadzenia jego danych demograficznych przy pomocy klawiatury ekranowej | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w funkcję „standby”, pozwalającą na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania | TAK |  |
|  |  | Monitor przystosowany do przenoszenia, posiada rączkę lub równoważne rozwiązanie ułatwiające trzymanie w dłoni. Masa do 7 kg | TAK |  |
|  |  | Alarmy | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w system alarmów technicznych – informujących m.in. o awarii lub nieprawidłowym podłączeniu czujnika | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w 3-stopniowy system alarmów klinicznych, sygnalizowanych i rozróżnianych wizualnie i dźwiękowo, z podaniem przyczyny alarmu | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w diodowy pasek alarmowy, sygnalizujący dodatkowo – oprócz informacji na ekranie – każdorazowe wystąpienie alarmu. Poziom alarmu na pasku rozróżniany kolorystycznie | TAK |  |
|  |  | Możliwość łatwej edycji granic alarmowych, każdego z monitorowanych parametrów | TAK |  |
|  |  | Możliwość regulacji poziomu głośności alarmów, dźwięku sygnału tętna oraz dźwięku klawiszy | TAK |  |
|  |  | Monitor umożliwia całkowite wyłączenie wybranych alarmów oraz chwilowe wyciszenie wszystkich alarmów z możliwością regulacji czasu wyciszenia w przedziale od 60 do 180 sekund | TAK |  |
|  |  | Pamięć monitora | TAK |  |
|  |  | Monitor umożliwia przegląd danych retrospektywnych – wyposażony w funkcję zapamiętywania trendów tablicowych i graficznych wszystkich monitorowanych parametrów z ostatnich 5 dni z rozdzielczością przynajmniej 1 min. | TAK |  |
|  |  | Monitor umożliwia wybranie zapisu trendów z wyższą rozdzielczością, poniżej 10 sekund | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 60 zdarzeń alarmowych, zawierających wartości liczbowe wszystkich monitorowanych parametrów i odcinek krzywej dynamicznej, która wyzwoliła alarm | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w, niezależną od pamięci trendów, pamięć ostatnich 1200 wyników pomiarów NIBP | TAK |  |
|  |  | Monitor wyposażony w kalkulator leków z tabelami miareczkowania, ułatwiającymi przeliczanie dawek powiązanych z masą ciała pacjenta na szybkość podawania leku w ml/godz. Kalkulator powinien mieć wpisane podstawowe leki stosowane w intensywnej terapii oraz umożliwiać skonfigurowanie przynajmniej 4 własnych leków | TAK |  |
|  |  | Pomiary: | TAK |  |
|  |  | Pomiar EKG w każdym monitorze, możliwość pomiaru z 3 i z 5 elektrod, z możliwością wyświetlenia jednocześnie 7 odprowadzeń | TAK |  |
|  |  | Wyświetlanie przebiegów EKG i częstości akcji serca; pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 15 – 350 ud/min | TAK |  |
|  |  | Tor pomiaru EKG wyposażony w uruchamiany na żądanie filtr chirurgiczny | TAK |  |
|  |  | - W wyposażeniu przewód EKG do 3 elektrod oraz 30 elektrod EKG dla każdego monitora | TAK |  |
|  |  | - W wyposażeniu przewód EKG do 5 elektrod – 2 szt. dla każdego monitora | TAK |  |
|  |  | Pomiar odchylenia ST w każdym monitorze, we wszystkich monitorowanych odprowadzeniach, w zakresie od -20 do +20 mm, włączany na żądanie | TAK |  |
|  |  | Prezentacja ST w postaci wartości liczbowych i graficzna, w postaci odpowiednich zespołów QRS. Możliwość ręcznej zmiany punktów pomiarowych ST. Pomiary ST zapisywane w pamięci trendów. | TAK |  |
|  |  | Analiza arytmii w każdym monitorze, włączana na żądanie, wg. przynajmniej 16 definicji arytmii, u pacjentów ze stymulatorem i bez stymulatora. Pomiar liczby przedwczesnych skurczów komorowych na minutę | TAK |  |
|  |  | Pomiar oddechu w każdym monitorze, z elektrod EKG w zakresie 0-150 odd/min. Wyświetlanie fali oddechowej i częstości oddechów. Możliwa zmiana odprowadzenia EKG użytego do monitorowania oddechu, bez konieczności zmiany położenia elektrod. Ustawianie czasu alarmu bezdechu w zakresie min. 10-40 s. z ustawianiem co 5 s. | TAK |  |
|  |  | Pomiar SpO2 Nellcor w każdym monitorze. Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej oraz wartości liczbowych saturacji i tętna. Możliwość opóźnienia alarmu saturacji na wypadek nagłych, chwilowych spadków wartości saturacji. Pomiar tętna z czujnika saturacji. Wysokość dźwięku sygnału tętna zależna od wartości saturacji. W wyposażeniu czujnik na palec dla dorosłych dla każdego monitora | TAK |  |
|  |  | Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną w każdym monitorze. Zakres pomiaru ciśnienia w mankiecie przynajmniej od 10mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 270mmHg dla ciśnienia skurczowego. Możliwość uruchomienia pomiaru na żądanie, pomiarów automatycznych z ustawianym czasem powtarzania od 1 minuty do 8 godzin i pomiarów ciągłych. Wyświetlane wartości liczbowe ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego. W wyposażeniu: - 3 mankiety pomiarowe dla dorosłych w rozmiarze standardowym dla każdego monitora, - 1 szt. mankietów dla pacjentów otyłych dla każdego monitora - 1 szt. mankietów dla pacjentów szczupłych dla każdego monitora | TAK |  |
|  |  | - Pomiar temperatury w 2 kanałach w każdym monitorze, w zakresie 0-50oC. Możliwy pomiar jednocześnie dwóch temperatur. Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch wartości temperatury i ich różnicy. - W wyposażeniu jeden czujnik temperatury skóry i temperatury głębokiej dla każdego monitora | TAK |  |
|  |  | - Pomiar CO2 w strumieniu głównym w każdym monitorze. Wyświetlanie fali oddechowej oraz wartości liczbowej częstości oddechów. Ustawianie czasu alarmu bezdechu. - W wyposażeniu akcesoria niezbędne do uruchomienia pomiaru | TAK |  |
|  |  | - Możliwości rozbudowy | TAK | - Tak. Możliwości rozbudowy |
|  |  | Możliwość rozbudowy każdego monitora o monitorowanie gazowe, umożliwiające pomiary mieszaniny gazów oddechowych na wdechu i wydechu oraz wyświetlanie co najmniej stężenia: O2, CO2, N2O oraz środka anestetycznego. Moduł pozwala na wyświetlanie wyników pomiarów na ekranie oferowanego monitora oraz obliczanie liczby MAC. Szybkość próbkowania gazów nie niższa niż 130ml/min. Automatyczne rozpoznawanie anestetyka, również w przypadku mieszaniny dwóch środków znieczulających - Automatyczne przepłukiwanie linii pomiarowej i zerowanie (kalibracja przy zerowych wartościach) modułu pomiarowego bez ingerencji obsługi. | TAK |  |
|  |  | Kabel do podłączenia monitora do modułu gazowego SCIO – 2 szt. | TAK |  |

Pakiet nr 3

Pompy infuzyjne 2 torowe

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompy infuzyjne 2 torowe | 4 szt. |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pompa infuzyjna dwutorowa:

- prosta w obsłudze dwutorowa pompa infuzyjna;

- szybkość podawania płynów od 0,1 ml/h do 99,9 ml/h regulowana co 0,1 ml/h;

- możliwość równoczesnego podawania płynów infuzyjnych (strzykawka 20 ml i 50 ml) z dwóch niezależne działających torów;

- system zabezpieczający [przed obturacją zyły (KVP – keep vein open);

- alarmy dźwiękowe: okluzja, KVO, rozładowana bateria;

- funkcja aktywna Bolus (dawka uderzeniowa 256 ml/h);

- płynne przechodzenie podczas pracy z zasilania sieciowego na zasilanie z akumulatora, umożliwiające kilkugodzinną pracę na dwóch torach;

- z możliwością mozowania na statywie;

- możliwość stosowania środków dezynfekcyjnych do jej oczyszczania;

- pompa posiadajaca niezbędne atesty.

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................                                                         .......................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                  (miejscowość i data)

- O F E R T A

- DLA

- SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

- ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na 
„Dostawa: Kardiomonitorów i pomp infuzyjnych.”

– Zp/17/PN-15/19

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: .............................................                  NIP: .............................................

Numer telefonu .....................................  Numer teleksu /fax .....................................

e-mail:…………………………………..

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem   :

T   /    N

- Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr …….. (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

- Udzielamy ............. miesięcznego terminu gwarancji na przedmiot zamówienia.

(minimalny okres – 24 miesiące)

- Autoryzowany serwis: ………………………………………………………………...

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych przez Wykonawcę)

Załącznik nr 4  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa:  Kardiomonitorów i pomp infuzyjnych.” – Zp/17/PN-15/19, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1-4 ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r. 	      …………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/

firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  …………………………..…. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa:  Kardiomonitorów i pomp infuzyjnych.” – Zp/17/PN-15/19, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r. 		…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ychpodmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6 do SIWZ

..................................................				                  ................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                  (miejscowość i data)

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 7 do SIWZ

..................................................				                  ................................

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję projekt umowy będący załącznikiem nr 3 do SIWZ.

.................................................................