Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 1

# Zestaw do litotrypsji  w naczyniach wieńcowych i obwodowych

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do litotrypsji w naczyniach wieńcowych-balon do litotrypsji dostępny w rozmiarach 2.5mm-4.00mm-całkowita długość balonu 12mm - zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014”- zestaw kompatybilny z introducerem 6Fr- długość robocza 138 mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do litotrypsji w naczyniach obwodowych,balon do litotrypsji dostępny w rozmiarach 3.50mm-7.00mm, całkowita długość balonu 60mm, zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0.014”,zestaw kompatybilny z introducerem 6Fr, długość robocza 110mm | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dzierżawa konsoli kompatybilnej z pozycjami 1, 2 oraz dzierżawa kabla „IVL” do podłączenia jednorazowych balonów | m-c | 12m-cy |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pakiet nr 2

# Inflator

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Inflator | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Pojemność 20ml,bardzo precyzyjna strzykawka bez elementów sklejanych przy kraniku, dren z kranikiem 27cm, przezroczysty korpus do obserwacji cieczy, tarcza fluorescencyjna

Pakiet nr 3

# Introducer promieniowy

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Introducer promieniowy | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Introducer z kranikiem do przepłukiwania, dylatator, prowadnik stalowy (lub nitynolowy na życzenie), igłę angiograficzną;- identyfikacja kolorystyczna na główce,  możliwość wyboru kształtu, główki introducery i jej sposobu blokady, długość 11cm i inne na życzenie, szeroka gama rozmiarów do 12Fr

Pakiet nr 4

# HD IVUS System

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # HD IVUS System | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- częstotliwość 60 MHz

- głowica mechaniczna

- czas trwania impulsu (usec) – 0,034

- rozdzielczość osiowa (µm) – 40 µm

- rozdzielczość poprzeczna (µm) – 90 µm

- penetracja tkanek miękkich (mm) >2,5 mm

- prędkość (pullback) - (mm/s) – 0,5-10 mm/s

-maksymalna długość (pullback) –(mm) – 120 mm

- separacja ramki (µm) – 17 do 170 µm

Pakiet nr 5

Stent samorozprężalny do tt. udowych i podkolanowych

L.P.; ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY; JEDN. MIARY; ILOŚĆ 12 M-CY; CENA NETTO; CENA BRUTTO; WARTOŚĆ NETTO; WARTOŚĆ BRUTTO; PRODUCENT. 1.; Stent samorozprężalny do tt. udowych i podkolanowych; szt.; 5. RAZEM :.

Stent samorozprężalny, nitinolowy, wycinany laserowo z jednego kawałka o budowie helikalnej. System OTW, kompatybilny z prowadnikiem 0,035'. Koszulka 6F. Średnice stentów 5,6,7mm dostępne w długościach stentów: 20,30,40,60,80,100,120,150,170mm i długości systemu wprowadzającego 80cm i 130 cm. Stenty o średnicy 6mm i 7mm dostępne są w długościach 200 i 250mm i systemie wprowadzajacym o długości 100cm i 135cm. Stenty o średnicy 8,9,10mm dostępne są w długościach: 20,30,40,60,80cm i długości systemu wprowadzajacego 80cm i 130cm. Multifunkcyjny system uwalniania stentu, po sześć markerów tantalowych po obu stronach stentu dla uwidocznienia w promieniowaniu RTG.

Pakiet nr 6

# Cewnik balonowy ultraniepodatny

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Cewnik balonowy ultraniepodatny | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Cewnik balonowy OTW, zbudowany z włókien kewlarowych, ultra niepodatny. Średnice: 3;4;5;6;7;8;9;10 mm. Długości: 2,4,10,12,15,17,20cm. Kompatybilny z prowadnikiem 0.035", system wprowadzania 40 cm, 80 cm, 120 cm i 135 cm. Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm, RBP 20-24 atm. Koszulka 5-7F.

Pakiet nr 7

## Stengraft obwodowy

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Stengraft obwodowy | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm.

Pakiet nr 8

# Stent uwalniający susbstancję antyproliferacyjną

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Stent uwalniający susbstancję antyproliferacyjną | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

stent uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus do zmian długich i

krętych naczyń

- stenty o budowie hybrydowej

- substancja czynna - Sirolimus

- platforma: stent kobaltowo-chromowy o budowie hybrydowej: cele (komórki)

zamknięte na końcach stentu, cele (komórki) otwarte w środkowym

segmencie stentu

- stent zamontowany fabrycznie na cewniku balonowym

- minimalny zakres średnic - 2,5 - 4,5 mm

- minimalny zakres długości - 8 - 40 mm

- dostępność długości ≥ 44 mm dla średnic 2,5 - 3,5 mm

- grubość ściany stentu  -  0,065 mm (0,0026&quot;)

- stopień skrócenia stentu po rozprężeniu -  0,29%

- crossing profile -  0,039&quot; (dla stentów zamontowanych na balonie o

średnicy 3,0 mm)

- ciśnienie RBP  14 atm

- ciśnienie nominalne rozprężenia stentu -  9 atm

- możliwość zastosowania cewnika prowadzącego 5 F dla wszystkich

rozmiarów stentów

Pakiet nr 9

# Stent uwalniający susbstancję antyproliferacyjną

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Stent uwalniający susbstancję antyproliferacyjną | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

# Stent uwalniający substancję antyproliferacyjną Sirolimus do zmian długich i krętych naczyń, stenty o budowie hybrydowej o różnych średnicach dystalnych/proksymalnych, substancja czynna - Sirolimus,  platforma: stent kobaltowo-chromowy o budowie hybrydowej: cele (komórki) zamknięte na końcach stentu, cele (komórki) otwarte w środkowymsegmencie stentu,  stent zamontowany fabrycznie na cewniku balonowym,  minimalny zakres średnic - 2,75 - 2,25 mm, 3,0 - 2,5 mm, 3,5 - 3,0 mm,  minimalny zakres długości - 40 - 60 mm,  grubość ściany stentu  -  0,065 mm (0,0026&quot;), stopień skrócenia stentu po rozprężeniu -  0,29% crossing profile -  0,039&quot; (dla stentów zamontowanych na balonie o średnicy 3,0 mm),  ciśnienie RBP  14 atm (dla wszystkich dostępnych średnic),  ciśnienie nominalne rozprężenia stentu  9 atm, możliwość zastosowania cewnika prowadzącego 5 F dla wszystkich rozmiarów stentów

Pakiet nr 10

# Wieńcowy cewnik balonowy - półpodatny

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wieńcowy cewnik balonowy - półpodatny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Profil wejścia (tip entry profile) 0,019’’,  długośc końcówki (tip length) 5 mm dla średnic 1.25 - 2.00 mm i 3.5 mm dla średnic 2.25 - 3.50mm, ciśnienie nominalne 7 ATM,  długość systemu doprowadzającego 142 cm,  dostępne długości: 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20 mm,  dostępne średnice: 1.25,1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50 mm,  RBP 16 ATM dla średnic 1.25 - 3.50 mm,  shaft proksymalny 1.98 F, shaft dystalny: 2.40 F dla średnic1.25 - 2.00 mm i 2.70 F dla średnic2.25 - 3.50 mm,  system RX

Pakiet nr 11

# Wieńcowy cewnik balonowy - niepodatny

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wieńcowy cewnik balonowy - niepodatny | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |

Ciśnienie nominalne 12 atm,  RBP 20 atm,  dostępne długości: 8, 13, 15, 18, 23 mm,  dostępne średnice: 2.00, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm,  shaft proksymalny 1.98 F, shaft dystalny 2.70 F profil wejścia (tip entry profile) 0,019’’, długość końcówki (tip length) 3.5 mm ± 0,5 mm, długość systemu doprowadzającego 142 cm, system RX

Pakiet nr 12

# Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu i jopromidu

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Cewnik balonowy z powierzchnią pokrytą matrycą będącą mieszanką paclitacselu i jopromidu | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- brak powłoki polimerowej

- substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym

- wymagane średnice: 2.0/2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/ 4.0 mm

- minimalny wymagany zakres długości 10-40 mm (min. 7 długości)

- balon składany czteropunktowo

- profil wejścia do zmiany  0,016"

- shaft proksymalny  1,9F dla wszystkich rozmiarów

- shaft dystalny  2,5F dla wszystkich rozmiarów

- długość uzytkowa 145 cm

- ciśnienie nominalne 6 atm, ciśnienie RBP 14 atm

- udokumentowana długość podwójnej terapii przeciwpłytkowej w zastosowaniu samodzielnym oraz BMS-ISR – 4 tygodnie

- potwierdzone klinicznie zastosowanie w leczeniu zmian de novo

- bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 wieloośrodkowymi randomizowanymi badaniami klinicznymi w leczeniu ISR

Pakiet nr 13

# Cewnik balonowy pokryty lekiem do zabiegów angioplastyki w zakresie tętnic obwodowych

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Cewnik balonowy pokryty lekiem do zabiegów angioplastyki w zakresie tętnic obwodowych | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- substancja czynna paclitaxel w dawce 3 µg/ mm2 w mieszance z biologicznym środkiem wiążącym (resweratrol)

- system OTW

- kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,035”

- koszulka 4 F dla prowadnika 0.014” oraz 5F i 6F dla prowadnika 0.035”

- dostępna długość systemu roboczego: 75 cm, 130 cm

- średnice 1.5 – 3.0 mm dla prowadnika 0.014” oraz 4.0 – 8.0 mm dla prowadnika 0.035”

- dostępne długości 40, 60, 80, 120, 150 mm (w zależności od średnicy balonu)

- ciśnienie nominalne 6 atm

- data ważności: 24 miesiące od daty produkcji

Pakiet nr 14

# Wieńcowy cewnik balonowy - półpodatny

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wieńcowy cewnik balonowy - półpodatny | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Typ: RX “rapid exchange”ciśnienie nominalne 8 atm ciśnienie RBP 14 atm. profil balonu  0,027” dla średnicy 2,5 mm (pomiar zgodnie z zaleceniami FDA w najszerszym miejscu) dla balonu o średnicy 1,5mm - obecność jednego markera

profil wejścia końcówki balonu  0,016” końcówka w połączeniu z niskim profilem  zapewnia łatwość przejścia przez ciasne, kręte i zwapniałe zmiany w naczyniach nowy materiał balonu Fulcrum Lite  bardzo trwały i odporny na uszkodzenia gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP wymagane średnice balonu od 1,5 do 4,0 mm dla średnic od 2,0 do 4,0 mm skok średnicy balonu co 0,25 mm wymagane długości od 6,0 do 30,0 mm w tym długość 10 mm cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) we wszystkich rozmiarach

Pakiet nr 15

# Wieńcowy cewnik balonowy niepodatny

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wieńcowy cewnik balonowy niepodatny | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

Typ: “rapid exchange”

- średnice balonu (mm): 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0mm

- różne długości balonu: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm

- typ balonu “non-compliant”

- nowy materiał balonu na bazie nylonu znakomicie utrzymuje zadany wymiar

zarówno wzdłużny jak i poprzeczny (średnica)

- materiał bardzo trwały i odporny na uszkodzenia gwarantowana możliwość

minimum 10 krotnej inflacji do RBP

- nominal pressure 12 atm. dla wszystkich rozmiarów

- rated burst pressure 20 atm. dla wszystkich rozmiarów

- distal shaft 2,5 F (dla cewników o śr. 2,0-3,75 mm)

- distal shaft 2,7F (dla cewników o śr. 4,0-5,0 mm)

- długość użytkowa cewnika 142 cm

- selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym Selective Dura – TracTM

– zapobiega przemieszczaniu się podczas inflacji

- entry profile 0,015”

- cewnik balonowy przeznaczony do doprężania stentów

- cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F (min.0,056”) w

rozmiarach 2,00-4,00 mm oraz cewnikiem 6F(min.0,068”) w rozmiarach 4,5

oraz 5,00 mm

Pakiet nr 16

# Cewniki diagnostyczne

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Cewniki diagnostyczne | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- światło wewnętrzne dla 6F 1.42mm /.056”/, dla 5F lewy 1.19mm /.047”/, 5F prawy 1.14mm /.045”/

(dwie różne średnice przy 5F do prawej i lewej tętnicy: większy przepływ do LCA i lepsze podparcie do RCA)

- długości cewnika 100,110, 125cm, oraz 80 i 90cm

- maksymalne ciśnienie przepływu z zachowaniem cech fizycznych cewnika 1200 PSI.

- jednorodne podwójne zbrojenie metalowe na całej długości.

- konstrukcja strefowa: cztery strefy sztywności na długości cewnika

- miękkie pierwsze zagięcie i atraumatyczna końcówka

Pakiet nr 17

# Wieńcowy cewnik balonowy półpodatny

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wieńcowy cewnik balonowy półpodatny | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- średnice1.20-4.00mm(1.20, 1.50, 2.00,2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00)

- w średnicy 1.20 oraz 1.50mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych i CTO (Push)

- długości 8-20mm(8, 12, 15, 20) oraz 30mm dla średnic 2.0–4.0mm

- dostępne dwa typy balonów: Monorail i OTW we wszystkich rozmiarach

- hydrofilne pokrycie shaft’u ciśnienie nominalne 6atm

- ciśnienie RBP 18 atm dla 1.20mm, 14atm dla 1.50-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00

- profil końcówki natarcia lesion entry profile

0.017” dla wszystkich rozmiarów

- możliwość zwiększenia średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP

o ponad 6% dla wszystkich rozmiarów

Pakiet nr 18

# Wieńcowy cewnik balonowy niepodatny

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDN. MIARY | ILOŚĆ 12 M-CY | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wieńcowy cewnik balonowy niepodatny | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| RAZEM : |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Średnice 2.00 -6.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 6.00)

- długości 6-30mm (6, 8, 12, 15, 20,30) dla średnic 2.00 –4.00mm, długości 6-20mm dla średnic 4,50 i 5,00mm (6, 8, 12, 15 ,20) oraz długości 8-20mm dla średnic 5.50 i 6.00mm (8, 12, 15, 20)

- dwusegmentowa budowa shaft’u wewnętrznego ciśnienie nominalne12atm

ciśnienie RBP 20atm dla 2.00-4.00 18atm dla 4.50-6.00(RBP dla 3.00-20atm)

- profil końcówki natarcia lesion entry profile -0.017” dla wszystkich rozmiarów

- duża niepodatność (precyzja doprężenia stentu), przyrost średnicy balonu ponad nominalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów (dla 3.00–3.13mm);

- przyrost średnicy w zakresie od 12atm. do 18atm wynosi zaledwie 3%

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................                                                         .......................................

(pieczątka Wykonawcy)                                                                                                                           (miejscowość i data)

## O F E R T A

## DLA

## SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

## ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego na " Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych nr Zp/24/PN-22/19"

informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: .............................................                  NIP: .............................................

Numer telefonu .....................................  Numer teleksu /fax .....................................

e-mail…………………………………..

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem   :

T   /    N

- Oferujemy dostawę towaru o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

dla pakietu nr …….. (należy kolejno wymienić wszystkie pakiety, na które Wykonawca składa ofertę) :

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

- Gwarantujemy uzupełnienie zużytego sprzętu do ……. dni od momentu jego wykorzystania

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

.................................................................                      (pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób                          upoważnionych przez Wykonawcę)

*( maksymalny czas uzupełnienia zużytego sprzętu od momentu jego wykorzystania 5 dni)

Załącznik nr 4  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. " Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych nr Zp/24/PN-22/19”, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i/lub 4   ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i/lub 4 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/

firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  …………………………..…. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital

im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn." Dostawy sprzętu do zabiegów endowaskularnych nr Zp/24/PN-22/19”, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ychpodmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

............................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6  do SIWZ

................................................. 					                             ................................

(pieczątka Wykonawcy) 							 (miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 7 do SIWZ

................................................. 					                     ................................

(pieczątka Wykonawcy) 					                     (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję projekt umowy będący załącznikiem nr ...

do SIWZ.

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)