1. Załącznik nr 1 do SIWZ – pakiet nr 1 po zmianie otrzymuje brzmienie:

Pakiet nr 1

Myjnia endoskopów giętkich dwustanowiskowa

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Myjnia endoskopów giętkich dwustanowiskowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Myjnia-Dezynfektor na dwa endoskopy lub dwie myjnie jednostanowiskowe

| Lp. | Wymagane parametry i funkcje |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny w pełni powtarzalny zamknięty system przeznaczony do mycia i dezynfekcji endoskopów giętkich posiadanych przez pracownię (GIF 2TH180 HQ190 Q165, CF H185 Q165, PCF190, GFUCT180, TJF Q180V), myjnia musi być wyposażona w komplet przyłączy do w/w endoskopów | TAK |  |
| 2 | Myjnia-dezynfektor ładowana od frontu | TAK |  |
| 3 | Wyświetlacz z komunikatami w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Umieszczenie endoskopów na dzielonych koszach wysuwanych z myjni, umożliwiających ułożenie sondy endoskopu | TAK |  |
| 5 | System myjący kanały wewnętrzne i powierzchnie endoskopów przy użyciu niezależnych konektorów | TAK |  |
| 6 | Jednorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych wysokotemperaturowych | TAK |  |
| 7 | Równoczesna kontrola szczelności endoskopów podczas każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji z systemem zabezpieczającym przed ich zalaniem. | TAK |  |
| 8 | Kondensacja oparów środków chemicznych wewnątrz myjni i szczelne odprowadzenie oparów | TAK |  |
| 9 | Uzdatnianie mikrobiologiczne wody poprzez wbudowaną lampę UV lub ekwiwalentny system | TAK |  |
| 10 | Samodezynfekcja myjni | TAK |  |
| 11 | Współpraca z posiadanymi wideo endoskopami (podane w punkcie 1) oraz system monitorująco-raportującym (posiadanym przez pracownię) zawierający identyfikację personelu, aparatu i myjni, generujący wydruk potwierdzający prawidłowość przeprowadzonego procesu, lub wbudowany / dołączony do myjni system raportujący z danymi jak wyżej | TAK |  |
| 12 | Obudowa komory ze stali kwasoodpornej | TAK |  |
| 13 | Zgodność myjni z dyrektywą EN ISO 15883 | TAK |  |
| 14 | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK |  |
|  | Wymagane standardy gwarancji |  |  |
| 1 | Reakcja serwisu poprzez podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia - w ciągu najdalej 2 dni roboczych. | TAK |  |
| 2 | Profesjonalny serwis oferowanego sprzętu zapewniający przywrócenie wszystkich funkcji gwarantujących efektywne i bezpieczne użytkowanie, a tym samym zgodność z parametrami określonymi w deklaracji zgodności i z medycznym znakiem CE zgodne z dyrektywą MDD i ustawą o wyrobach medycznych. | TAK |  |