Załącznik nr 1 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH  APARATU ULTRASONOGRAFICZNEGO

| L.P | Parametr | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Parametr punktowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | JEDNOSTKA GŁÓWNA | TAK |  |  |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nierekondycjonowany. Najnowsza technologia, model aparatu (nie wersja, rewizja) wprowadzony na rynek nie wcześniej niż w 2017 roku. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy (MHz) | 2,0-17,0 MHZ |  | Do 17 MHZ – 0 pkt Powyżej 17 MHZ-5 pkt |
|  | Technologia cyfrowa | TAK - opisać |  |  |
|  | Ilość kanałów przetwarzania | Min 1 000 000 |  | 1 000 000 – 0 pkt pow. 1 000 000-5 pkt |
|  | Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie | Min 4 |  | 4 gniazda – 0 pkt pow. 4 – 5 pkt. |
|  | Monitor LCD – przekątna ekranu | Min 20 cali |  | 20” – 0 pkt. 21” - 3 pkt. od 22” – 5 pkt. |
|  | Możliwość regulacji położenia monitora niezależnie od panelu sterowania | TAK |  |  |
|  | Możliwość regulacji położenia panelu sterowania min+/- 900 | TAK |  |  |
|  | Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów (tzw. Cine Ioop) | TAK |  |  |
|  | Zintegrowany z aparatem systemu archiwizacji obrazów na dysku twardym z możliwością eksportowania na nośniki przenośne DVD/CD | TAK |  |  |
|  | Transmisja danych i obrazów w sieci komputerowej wg. standardu DICOM 3.0 (Dicom Storage, Print, Workist) z opcjonalną możliwością połaczenia przez łącze bezprzewodowe Wi-Fi i Podłączenie i zintegrowanie urządzenia z systemem szpitalnym PACS/RIS firmy Pixel Technology umożliwiając komunikację protokołami DICOM (min. Send, worklist) i HL7" (Zamawiający posiada licencję, Wykonawca musi pokryć koszty podłączenia) | TAK |  |  |
|  | Panel sterowania z regulacją wysokości | TAK, min. 10 cm |  |  |
|  | Zintegrowany dysk twardy HDD | Min. 500 GB |  |  |
|  | Ekran dotykowy umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej min. 13” | TAK |  | 13” - 0 pkt. 14” - 3 pkt. od 15” – 5 pkt. |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia panelu dotykowego | TAK/NIE |  | Tak – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |
|  | Klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod panelu sterowania | TAK |  |  |
|  | Dedykowany, wbudowany w aparat podgrzewacz żelu | TAK |  |  |
|  | Drukarka termiczna (video) czarno-biała | Podać typ i producenta |  |  |
| II. | TRYB 2D (B-mode) | TAK |  |  |
| 1. | Zakres ustawiania głębokości penetracji (cm) | Od max. 1 do min. 30 cm |  |  |
| 2. | Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego | Min 8x |  | 8x – 0 pkt. Powyżej 8x – 5 pkt. |
| 3. | Zakres dynamiki systemu (dB0 | Min. 310 dB |  |  |
| 4. | Zastosowanie technologii obrazowania „nakładanego” przestrzennego wielokierunkowego (compounding) z możliwością wyboru minimum 7 kierunków sterowania liniami obrazu | TAK opisać |  |  |
| 5. | Tryb obrazowania z poprawą rozdzielczości kontrastowej poprzez eliminację szumów plamek obrazów (speckle reduction) | TAK opisać |  |  |
| 6. | Zastosowanie technologii automatycznie optymalizującej obraz w trybie B oraz parametry Dopplera pulsacyjnego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
| III. | TRYB M | TAK |  |  |
| 1. | Anatomiczny tryb M | TAK |  |  |
| IV. | TRYB SPEKTRALNY DOPPLER PULSACYJNY (PWD) | TAK |  |  |
| 1. | Podać maksymalną mierzoną prędkość przepływu (cm/s) przy 00 kącie korekcji | Min. +/- 400 cm/s |  |  |
| 2. | Podać wielkość bramki Dopplerowskiej (cm) | Od. Max. 0,5 do min 20 mm |  |  |
| 3. | Podać kąt korekcji kata bramki Dopplerowskiej (mm) | Min. 0 - +/-890 |  |  |
| V. | TRYB DOPPLER KOLOROWY (CD) | TAK |  |  |
| 1. | Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego | TAK |  |  |
| VI. | TRYB ANGIOLOGICZNY (Doppler mocy) | TAK |  |  |
| 1. | Doppler mocy (Power Doppler) kierunkowy | TAK |  |  |
| VII. | TRYB DOPPLER CIĄGŁY | TAK |  |  |
| VIII. | OBRAZOWANIE HARMONICZNE | TAK |  |  |
| 1. | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich zaoferowanych głowicach | TAK |  |  |
| IX. | TRYB DUPLEX (2D+PWD lubCD) | TAK |  |  |
| X. | TRYB TRIPLEX (2D+PWD+CD) | TAK |  |  |
| XI. | Oprogramowanie pomiarowe wraz z pakietem obliczeniowym | TAK |  |  |
| 1. | Oprogramowanie aplikacyjne i pomiarowe min: | -brzuszne -naczyniowe -TCD -kardiologiczne -fast -piersi -tarczyca |  |  |
| 2. | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera (automatyczny obrys spektrum) | TAK |  |  |
| XII. | Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa do badań naczyniowych | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika (MHz) | Min. 3,0 MHz (+/-1MHz) max. 14,0 MHz (+/- 1MHz) |  |  |
| 2. | Liczba elementów | Min. 128 |  |  |
| 3. | Długość czoła głowicy | 38-40 mm |  |  |
| 4. | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
| 5. | Możliwość pracy z przystawką bipsyjną | TAK |  |  |
| XIII. | Głowica sektorowa elektroniczna „single crystal” | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika (MHz) | Min. -1,1 max. – 4,8 MHz |  |  |
| 2. | Liczba elementów | Min. 96 |  |  |
| 3. | Praca w trybie Dopplera ciągłego CWD | TAK |  |  |
| 4. | Praca w trybie II harmonicznej | TAK |  |  |
| XIV. | Głowica konweksowa wieloczęstotliwościowa do badań jamy brzusznej | Podać typ i producenta |  |  |
| 1. | Zakres częstotliwości pracy przetwornika (MHz) | Min. 1,0(+/-1MHz) max. 6,0(+/-1MHz) |  |  |
| 2. | Liczba elementów | Min. 128 |  |  |
| 3. | Kąt pola skanowania (widzenia) (stopnie) | Min. 690 |  |  |
| 4. | Promień krzywizny (mm) | 60 mm +/-5% |  |  |
| 5. | Praca w trybie elastografii akustycznej | TAK |  |  |
| 6. | Możliwość pracy z przystawką biopsyjną | TAK |  |  |
| XV. | Możliwość rozbudowy systemu (opcje dostępne na dzień składania ofert) |  |  |  |
| 1. | Funkcja automatycznych pomiarów pęcherzyków, wykorzystywana do analizy pęcherzyków jajnikowych | Tak, opisać |  |  |
| 2. | Możliwość rozbudowy o głowicę endokawitarną o kącie obrazowania min. 210 stopni | Tak |  |  |
| 3. | Możliwość bezprzewodowego (Wi-Fi) podłączenia do sieci komputerowej LAN | Tak, opisać |  |  |
| 4 | Czytnik kodów kreskowych | Tak |  |  |
| 5 | Zastosowanie technologii eliminującej efekt przepływu w naczyniach celem optymalizacji wizualizacji naczyń | Tak, opisać |  |  |
| 6. | Obrazowanie 4D (3D w czasie rzeczywistym) z głowic objętościowych (tzw. Wolumetrycznych). | Tak, opisać |  |  |
| 7. | Obrazowanie elastografii uciskowej typu „strain” | Tak, opisać |  |  |
| 8. | Funkcja automatycznego pomiaru typowych struktur płodu, wymaganych dla biometrii płodu: BPD, OFD, HC, AC, FL i HL | Tak, opisać |  |  |
| 9. | Tryb elastografi akustycznej shear wave wraz z pakietem pomiarowym | Tak, opisać |  |  |
| 10. | Obrazowanie panoramiczne w czasie rzeczywistym na długości min. 200 cm z możliwością wykonywania pomiarów. | Tak, opisać |  |  |
| 11. | Pakiet do wyznaczania i analizy MT (Intima Media Thicknes) | Tak, opisać |  |  |
| 12. | Tryb „zamrożenia” systemu z możliwością szybkiego wznowienia pracy w czasie max. 5 sekund | Tak, opisać |  |  |

Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi.

Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku

będzie skutkowało  odrzuceniem oferty.

Parametry o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi, których niespełnienie

spowoduje odrzucenie oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji  -  2020),

nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem

nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ | CENA NETTO | CENA BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat ultrasonograficzny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |

| RAZEM: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 2 do SIWZ

.......................................

(miejscowość i data)

- O F E R T A

- DLA

- SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. DRA

- ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO w WAŁBRZYCHU

Nawiązując do ogłoszenia w sprawie przetargu nieograniczonego „Dostawa  Aparatu ultrasonograficznego” -   nr Zp/47/PN-44/20   informujemy, że składamy ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

- Zarejestrowana nazwa Przedsiębiorstwa:

..................................................................................................................................

- Zarejestrowany adres Przedsiębiorstwa:

...................................................................................................................................

REGON: .............................................                  NIP: .............................................

Numer telefonu .....................................  Numer teleksu /fax .....................................

e-mail…………………………………..

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem   :

T   /    N

- Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia o parametrach określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, zgodnie formularzem cenowym stanowiącym załącznik do oferty za wynagrodzeniem w kwocie:

„netto” ...................... PLN, (słownie: ............................................................................

................................................................................... złotych),

podatek VAT – …….. %: .................. PLN,

„brutto” ........................ PLN, (słownie: ..........................................................................

.................................................................................................... złotych).

- Zakres częstotliwości pracy  (1) ………… MHz

- Ilość kanałów przetwarzania (2) .………..

- Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie (3) ……………..

- Monitor LCD – przekątna ekranu(4). …………cali

- Ekran dotykowy umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej (5)……………cali

- Możliwość regulacji kąta nachylenia panelu dotykowego  :  TAK /  NIE

- Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego(6)  ………………….

Załączniki do oferty (zgodnie z SIWZ dla Wykonawców):

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

- ..............................................................................................................................

(rozszerzyć zgodnie z wymaganiami)

(1) -  minimalny zakres częstotliwości pracy :  2,0 – 17,0 MHz

(2) -  minimalna Ilość kanałów przetwarzania :  1 000 000

(3) -  minimalna Ilość niezależnych gniazd przełączanych elektronicznie:  4

(4) -  minimalna przekątna ekranu monitora LCD :  20 cali

(5) -  Ekran dotykowy umożliwiający obsługę aparatu o przekątnej minimum:  13 cali

(6) -  minimalny Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego:  8x

.................................................................

(podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

przez Wykonawcę)

Załącznik nr 4  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa   Aparatu ultrasonograficznego”  nr Zp/47/PN-44/20, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 i/lub 4   ustawy Pzp.

…………….…….(miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i/lub 4 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

………………………………………………………………………………………………………………...........

…………………………………………………………………………………………..…………………...........…

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:…………………………………………………………………….………………………(podać pełną nazwę/

firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami:  …………………………..…. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),nie podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5  do SIWZ

Zamawiający:

Specjalistyczny Szpital

im. dra Alfreda Sokołowskiego

ul. Sokołowskiego 4

58-309 Wałbrzych

Wykonawca:

………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa   Aparatu ultrasonograficznego”   nr Zp/47/PN-44/20, prowadzonego przez Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  SIWZ.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w………………………………………………………...………..(wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

………………………………..,w następującym zakresie: …………………………………………

…………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

............................................................

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość),dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 6  do SIWZ                                                                                           Zp/47/PN-44/20

................................................. 					                             ................................

(pieczątka Wykonawcy) 							 (miejscowość i data)

Oświadczenie

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)

______________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Załącznik nr 7 do SIWZ                                                                                            Zp/47/PN-44/20

................................................. 					                     ................................

(pieczątka Wykonawcy) 					                     (miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję projekt umowy będący załącznikiem nr 3

do SIWZ.

.................................................................

(pieczęć i podpis Wykonawcy lub osób uprawnionych przez niego)