Załącznik nr 1 do SIWZ

Pakiet nr 3  -  zmiana

KOLUMNA  LAPARASKOPOWA

Tor wizyjny 4K z funkcją obrazowana fluorescencyjnego i systemem archiwizacji

|  | Sterownik kamery systemu obrazowania endoskopowego 4K/3D/NIR ICG - 1 zestaw | Warunek graniczny TAK | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterownik kamery przeznaczony do wykorzystania z głowicą kamery 4K i laparoskopowym wideoendoskopem 4K 3D | TAK |  |
| 2. | Sterownik kamery wyposażony w min. 2 wyjście wideo Display Port (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| 3. | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo 12G-SDI (3840 x 2160p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| 4. | Sterownik kamery wyposażony w min. 1 wyjście wideo DVI-D (1920 x 1080p, 50/60 Hz) | TAK |  |
| 5. | Sterownik kamery wyposażony min. 3 gniazda USB umożliwiające podłączenie urządzeń peryferyjnych takich jak np.: pamięć PenDrive, zewnętrzna klawiatura, dedykowana drukarka, włącznik nożny | TAK |  |
| 6. | Min. 1 gniazdo USB umieszczone na panelu przednim sterownika kamery | TAK 1 gniazdo USB – 0 pkt. Dwa lub więcej gniazd USB – 8 pkt. |  |
| 7. | W zestawie zewnętrzna, silikonowa, zmywalna klawiatura USB o stopniu ochrony IP min. 68, zgodna z MDD 93/42/EWG | TAK |  |
| 8. | W zestawie pamięć PenDrive o pojemności min. 32 GB | TAK |  |
| 9. | Sterownik kamery wyposażony w menu obsługowe wyświetlane w postaci ikon na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 10. | Meny obsługowe wywoływane poprzez przycisk głowicy kamery, wideoendoskopu oraz poprzez zewnętrzną klawiaturę w przypadku obsługi ze strefy "brudnej" pola operacyjnego | TAK |  |
| 11. | Możliwość przypisania po dwóch funkcji do każdego z programowanych przycisków głowicy kamery i wideoendoskopu, uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie przycisku | TAK |  |
| 12. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym insuflatorem CO2 w celu realizacji zmiany ustawień ciśnienia i przepływu CO2 bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery – wyświetlanie parametrów insuflacji (ciśnienie/przepływ) bezpośrednio na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 12a. | Sterownik kamery wyposażony w zintegrowane gniazdo do komunikacji ze źródłem światła w celu realizacji zmiany ustawień i trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
| 13. | Funkcja automatycznej regulacji intensywności światła w źródle światła LED ustawiana poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
| 14. | Funkcje zapisu zdjęć i filmów w pamięci PenDrive, uruchamianie zapisu poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
| 15. | Zapis zdjęć w formacie: JPEG | TAK |  |
| 16. | Zapis filmów w formacie: MPEG4 | TAK |  |
| 17. | Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu zdjęcia i filmu wideo (start/stop) pod jednym przyciskiem głowicy kamery lub wideoendoskopu | TAK |  |
| 18. | Funkcja obrotu obrazu o 180° | TAK |  |
| 19. | Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne min. 5 poziomów regulacji zoom'u, zmiana zoom poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
| 20. | Zintegrowany tryb wizualizacji wykorzystujący cyfrowe odfiltrowanie koloru czerwonego z obrazu wyświetlanego na ekranie monitora operacyjnego w celu poprawy różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia | TAK |  |
| 21. | Wykorzystanie trybu wizualizacji niezależne od zastosowanego źródła światła | TAK |  |
| 22. | Funkcja wyświetlania wirtualnego wskaźnika punktowego na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego | TAK |  |
| 23. | Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na ekranie monitora operacyjnego do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego | TAK - 8 pkt. NIE - 0 pkt. |  |
| 24. | Funkcja wyświetlania aktualnego ciśnienia i przepływu CO2 oferowanego insuflatora na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 25. | Funkcja wyświetlania poziomu intensywności światła źródła światła LED na ekranie monitora operacyjnego | TAK |  |
| 26. | Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi: - indywidualną konfigurację menu sterownika kamery, - indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery. Zapis min. 20 indywidualnych profili użytkowników | TAK |  |
| 27. | Funkcja importu / eksportu profili użytkowników z / do pamięci PenDrive | TAK |  |
| 28. | Zakres pracy sterownika kamery umożliwiający obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) z wykorzystaniem dedykowanej głowicy kamery | TAK |  |
| 29. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego egzoskopu 3D | TAK |  |
| 30. | Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu, wideokolonoskopu | TAK – 8 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 31. | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
|  | Głowica kamery 4K UHD/ICG – 1 szt. |  |  |
| 32. | Głowicy kamery kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 33. | Głowica kamery kompatybilna z funkcją obrazowana w trybie bliskiej podczerwieni z użyciem zieleni indocyjaninowej (ICG) | TAK |  |
| 34. | Praca głowicy kamery w standardzie rozdzielczości min. 4K UHD, 3840 × 2160 pikseli, progressive scan 50/60 Hz | TAK |  |
| 35. | Głowica kamery wyposażona w min. 1 przetwornik obrazowy | TAK |  |
| 36. | Głowica kamery wyposażona w min. 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne | TAK |  |
| 37. | Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1 | TAK |  |
| 38. | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
| 39. | Waga głowicy - 270 g. | Poniżej 270 – 8 pkt Powyżej 270 – 0 pkt. |  |
|  | Monitor medyczny – 1 zestaw |  |  |
| 40. | Monitor medyczny o przekątnej ekranu min. 31 ̎ - 1 zestaw | TAK |  |
| 41. | Kontrast min. 1500:1 | TAK |  |
| 42. | Zawieszenie VESA | TAK |  |
|  | Źródło światła LED - 1 zestaw |  |  |
| 43. | Źródło światła LED kompatybilne z oferowanym sterownikiem kamery | TAK |  |
| 44. | Obsługa źródła światła poprzez ekran dotykowy oraz menu obsługowe sterownika kamery | TAK |  |
| 45. | Źródło światła wyposażone w tryby światła białego i tryby światła bliskiej podczerwieni przeznaczone do obrazowania fluorescencyjnego z użyciem ICG | TAK |  |
| 46. | Dostępne tryby światła bliskiej podczerwieni: - tryb monochromatyczny - obraz uzyskany z fluorescencji - nałożony (overlay) - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym | TAK |  |
| 47. | Tryb mapy intensywności - obraz w świetle białym z nałożonym obrazem fluorescencyjnym z nałożoną kolorystyką w zależności od natężenia fluorescencji | TAK – 8 pkt NIE – 0 pkt. |  |
| 48. | Źródło światła wyposażone w zintegrowane gniazdo do komunikacji z oferowanym sterownikiem kamery w celu realizacji wyświetlania parametrów pracy na ekranie monitora operacyjnego i zmiany ustawień oraz trybów pracy bezpośrednio poprzez menu sterownika kamery | TAK |  |
| 49. | Stopień ochrony min. CF | TAK |  |
| 50. | Światłowód, osłona wzmocniona, nieprzeźroczysta, dł. 250 cm, śr. 4,8 mm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Insuflator z podgrzewaniem gazu – 1 zestaw |  |  |
| 51. | Obsługa insuflatora poprzez kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 7" z oprogramowaniem w języku polskim | TAK |  |
| 52. | Insuflator wyposażony w funkcję podgrzewania CO2 z wykorzystaniem dedykowanych drenów insuflacyjnych ze zintegrowanym przewodem grzewczym | TAK |  |
| 53. | Maksymalny przepływ gazu do 50 l/min | TAK |  |
| 54. | Maksymalne ciśnienie insuflacji 30 mmHg | TAK |  |
| 55. | Insuflator wyposażony w min. 2 tryby pracy | TAK |  |
| 56. | Tryb pracy wysokoprzepływowy: - regulacja przepływu w zakresie 1 - 50 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 30 mmHg | TAK |  |
| 57. | Tryb pracy czuły: - regulacja przepływu w zakresie od 0,1 do 15 l/min, przy czym w zakresie 0,1 - 2 l/min możliwość regulacji z krokiem 0,1 l/min, - regulacja ciśnienia w zakresie 1 - 15 mmHg | TAK |  |
| 58. | Funkcja zapamiętywania indywidualnych ustawień startowych insuflatora tj. ciśnienie, przepływ CO2, tryb pracy dla różnych użytkowników, możliwość zapamiętania 20 profili użytkowników identyfikowanych indywidualną nazwą | TAK |  |
| 59. | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej ciśnienia insuflacji CO2 | TAK |  |
| 60. | Wyświetlacz słupkowy oraz numeryczny wartości ustawionej oraz aktualnej przepływu CO2 | TAK |  |
| 61. | Wyświetlacz numeryczny ilości podanego CO2 do pacjenta | TAK |  |
| 62. | Graficzny wskaźnik ciśnienia CO2 w butli | TAK |  |
| 63. | Możliwość przymocowania uchwytu na panelu tylnym insuflatora na rezerwową butlę z CO2 o objętości 1 litra | TAK |  |
| 64. | Zintegrowane w insuflatorze gniazdo umożliwiające bezpośrednie połączenie z oferowanym sterownikiem kamery i regulację zadanego przepływu i ciśnienia CO2 bezpośrednio poprzez przyciski oferowanej głowicy kamery. Funkcjonalność realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 65. | Silikonowy dren do insuflacji z podgrzewaniem, sterylny, jednorazowy, ze zintegrowanym filtrem - 10 szt. | TAK |  |
| 66. | Silikonowy dren do insuflacji, sterylizowalny, dł. 250 cm - 2 szt. | TAK |  |
| 67. | Filtr CO2, jednorazowy, sterylny - 25 szt. | TAK |  |
|  | Pompa ssąco-płucząca – 1 zestaw | TAK |  |
| 68. | Funkcja płukania realizowana w oparciu o technologię perystaltyczną (pompa rolkowa) | TAK |  |
| 69. | Funkcja odsysania realizowana na zasadzie pompy próżniowej (podciśnieniowej) we współpracy ze słojem do odsysania lub jednorazowymi wkładami workowymi | TAK |  |
| 70. | Pompa wyposażona w tryb przeznaczony do operacji laparoskopowych | TAK |  |
| 71. | Pompa wyposażona w tryb przeznaczony do operacji histeroskopowych z automatycznym ograniczeniem zakresów ciśnienia i prędkości płukania po zastosowaniu dedykowanego drenu płuczącego | TAK |  |
| 72. | Wyświetlanie informacji o aktualnym trybie pracy | TAK |  |
|  | Zakres regulacji ciśnienia płukania: min. 100-500 mmHg podczas laparoskopii | TAK |  |
| 73. | Zakres regulacji prędkości płukania: min. 0-1300 ml/min podczas laparoskopii | TAK |  |
| 74. | Zakres regulacji ciśnienia odsysania: min. 0- (-) 0,8 bar podczas laparoskopii | TAK |  |
| 75. | Regulacja ustawień poprzez dotykowy ekran na panelu przednim pompy | TAK |  |
| 76. | Wyświetlanie aktualnego i ustawionego ciśnienia płukania na ekranie pompy | TAK |  |
| 77. | Funkcja wyświetlania aktualnej wartości przepływu i ciśnienia płukania na ekranie monitora operacyjnego, funkcja realizowana bez zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej | TAK |  |
| 78. | Zestaw drenów, płuczących, jednorazowych kompatybilnych z oferowaną pompą do laparoskopii – 10 szt. | TAK |  |
| 79. | Dren pompy, ssący, dł. 1,5 m, z EXTRA-LARGE LUER-Lock, niesterylny – 1 szt. | TAK |  |
|  | Optyki z funkcją obrazowania ICG |  |  |
| 80. | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 0°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
| 81. | Optyka laparoskopowa ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, kąt patrzenia 30°, średnica 10 mm, długość 310 mm, oznakowanie DataMatrix i średnicy kompatybilnego światłowodu, przyłącze światłowodowe wyposażone w adaptery do światłowodów różnych producentów autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
| 82. | Kosz druciany na 1 optykę sztywną o dł. rob. do 34 cm i śr. do 10 mm – 2 szt. | TAK |  |
|  | Optyka egzoskopowa do operacji otwartych |  |  |
| 83. | Optyka egzoskopowa do pozaustrojowej wizualizacji pola operacyjnego, ze zintegrowanym filtrem umożliwiającym obrazowanie efektu fluorescencji zieleni indocyjaninowej (ICG) w zakresie NIR, wyposażona w 2 zintegrowane iluminatory soczewkowe w części dystalnej optyki, kąt patrzenia 90 stopni zakres odległości roboczej min. 20 - 30 cm w trybie ICG, zintegrowane podłączenie do światłowodu, długość 11 - 12 cm; autoklawowalna - 1 szt. | TAK |  |
| 84. | Światłowód endoskopowy, średnica 4,8 mm, długość min. 300 cm, oznaczenie średnicy kompatybilnej optyki w postaci graficznej lub cyfrowej umieszczone na przyłączu światłowodu, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
| 85. | Kosz druciany na 2 optyki sztywne o dł. do 20 cm i śr. do 10 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 86. | Ramię przegubowe długie, z jednym zaciskiem mechanicznym, wysokość 48cm, zasięg operacyjny 66cm, bez mocowania do stołu, bez uchwytu instrumentowego, autoklawowalne – 1 szt. | TAK |  |
| 87. | Element mocujący ramię przegubowe do szyny stołu operacyjnego, pokrętła metalowe, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
| 88. | Cylinder mocujący, otwierany, do optyk o średnicy 10mm, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
| 89. | Uchwyt zaciskowy z przegubem kulowym, zakres 16,5 - 23 mm, z mocowaniem, autoklawowalny – 1 szt. | TAK |  |
|  | System dokumentacji i archiwizacji |  |  |
| 90. | System sygnału PAL, HDTV, 4K | TAK |  |
| 91. | Zapis danych : - do pamięci wbudowanej (min. 2TB) - do pamięci USB poprzez interfejs USB 2.0 oraz 3.0, - do lokalizacji sieciowych - do lokalizacji FTP, SMB - bezpośrednio do systemu szpitalnego za pośrednictwem DICOM i HL7 | TAK |  |
| 92. | Możliwość pobierania informacji z systemu szpitalnego za pośrednictwem HL7 | TAK |  |
| 93. | Zapis sekwencji wideo w formacie: .mpeg2, .mpeg4 oraz .mov w rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli oraz w formacie 4K z możliwością wyboru niższych rozdzielczości. Możliwość wyboru jakości zapisu (min. wysoka i standard) dla rozdzielczości do FullHD. Zapis zdjęć min. w formacie: .bmp, oraz .jpg | TAK |  |
| 94. | Możliwość dodania komentarza do zdjęcia lub sekwencji wideo | TAK |  |
| 95. | Możliwość ustawienia max. rozmiaru nagrywanych sekwencji wideo. | TAK |  |
| 96. | Funkcja edycji - zmiany jasności i kontrastu zapisanych zdjęć. | TAK |  |
| 97. | Funkcja kasowania wybranych zapisanych zdjęć i wideo przed końcowym zamknięciem procedury. | TAK |  |
| 98. | Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie min. takich jak imię i nazwisko, data urodzenia, numer identyfikacyjny pacjenta, nazwisko chirurga, komentarz w odpowiednich przeznaczonych do tego polach. | TAK |  |
| 99. | Możliwość wprowadzania informacji przy pomocy zewnętrznej klawiatury i myszki. | TAK |  |
| 100. | Możliwość wizualnego powiadomienia o momencie wykonywania zdjęć oraz rozpoczęcia nagrywania wideo. | TAK |  |
| 101. | Wejścia wideo: min. DP, HDMI | TAK |  |
| 102. | Urządzenie wyposażone w min. 6 gniazd USB w tym min. 4 gniazda USB 3.0 | TAK |  |
| 103. | Możliwość wydruku automatycznie generowanych raportów z zabiegów z danymi obrazowymi. | TAK |  |
| 104. | Funkcja tworzenia raportów w formacie .pdf | TAK |  |
| 105. | Możliwość definiowania własnych nagłówków przez użytkownika (min. dwie linie). | TAK |  |
| 106. | Możliwość skalowania rozmiaru obrazu i wydruku. Możliwość automatycznego wydruku raportu w liczbie kopii określonej przez użytkownika. | TAK |  |
| 107. | Funkcja równoczesnego zapisu sygnału wideo z dwóch źródeł (zapis dwukanałowy) w trybie: - zsynchronizowanym czasowo (jednoczesne uruchomienie i zatrzymanie zapisu dla obydwu źródeł wideo) - asynchronicznym (niezależne uruchamianie z zatrzymywanie zapisu w obydwu źródłach wideo). | TAK |  |
| 108. | Możliwość podłączenia i zapisu wideo ze źródła sygnału 3D. | TAK |  |
| 109. | Możliwość wyświetlenia oraz zapisu obrazu 3D jako obraz 2D. | TAK |  |
| 110. | Funkcja nakładania znaku wodnego na obraz w postaci tekstu i znaku logu z możliwością regulacji przeźroczystości. | TAK |  |
| 111. | Funkcja zapisywania procedur w wybranych lokalizacjach w tle umożliwiająca otwarcie nowej procedury, wprowadzenie nowego pacjenta i zapis nowych zdjęć i wideo bez konieczności oczekiwania na zakończenie zapisu poprzednich procedur. | TAK |  |
| 112. | System operacyjny urządzenia uruchamiany z wewnętrznego dysku twardego w technologii SSD | TAK |  |
| 113. | Zaimplementowane oprogramowanie zabezpieczające przed malware, niezależne od łatek bezpieczeństwa systemu operacyjnego, pozwalające na uruchomienie wyłącznie aplikacji zdefiniowanych na liście “white list”. | TAK |  |
| 114. | Możliwość zarządzania kontami użytkowników poprzez usługę Active Directory oraz tworzenie różnych profili ustawień dla różnych kont użytkowników. | TAK |  |
| 115. | Możliwość podłączenia skanera kodów kreskowych do automatycznego pobierania danych pacjentów z systemu szpitalnego (jeżeli system zintegrowany jest z systemem HIS) | TAK |  |
| 116. | Możliwość ustawienia automatycznej synchronizacji czasu systemu z serwera NTP | TAK |  |
| 117. | Urządzenie wyposażone w min. 1 gniazdo 1 GB Ethernet (RJ-45) oraz wbudowaną antenę do bezprzewodowego łączenia poprzez Wi-Fi. | TAK |  |
| 118. | Urządzenie wyposażone w dotykowy ekran o rozdzielczości min. FullHD oraz wielkości min. 12” (ekran umieszczony pod urządzeniem, dopasowany wielkością do wymiarów urządzenia, z możliwością zabezpieczenia powierzchni ekranu przed uszkodzeniem mechanicznym poprzez np. wsunięcie ekranu do zaprojektowanej do tego celu, zintegrowanej „szuflady” lub dopasowaną i zatwierdzoną przez producenta obudowę ochronną). | TAK |  |
| 119. | Masa poniżej 13kg | TAK |  |
| 120. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
|  | System archiwizacji |  |  |
| 121. | System dostępu zdalnego, do archiwizacji, przeglądu i udostępniania materiałów wideo i zdjęć (zebranymi w trakcie operacji) | TAK |  |
| 122. | Import i eksport następujących formatów danych: - Formaty obrazu - BMP, TIFF, JPG, JPG2000, PNG, DCM - Formaty wideo MPEG2, MPEG4, H.264, DCM | TAK |  |
| 123. | Możliwość edycji i znakowania zdjęć | TAK |  |
| 124. | Możliwość drukowania i generowania w formacie pdf raportów medycznych | TAK |  |
| 125. | Funkcja wyszukiwania pacjentów | TAK |  |
| 126. | Możliwość uporządkowania zarejestrowanych zabiegów według: - danych demograficznych - daty zabiegu - rodzaju zabiegu | TAK |  |
| 127. | Graficzny interfejs użytkownika do przeglądania i analizy filmów oraz zdjęć | TAK |  |
| 128. | Graficzny interfejs użytkownika do zarządzania i administrowania systemem | TAK |  |
| 129. | Dostęp do zarządzania kontami użytkowników chroniony hasłem | TAK |  |
| 130. | Koncepcja dostępu użytkowników oparta na rolach (przydzielanie dedykowanych praw użytkownika) | TAK |  |
| 131. | Obsługa Active Directory | TAK |  |
| 132. | Obsługa dostępu z urządzeń mobilnych | TAK |  |
| 133. | Możliwość ustawienia funkcji automatycznej kompresji dla przechowywanych nagrań po określonym czasie (dla oszczędzania miejsca na serwerze) | TAK |  |
| 134. | Możliwość ustawienia funkcji automatycznego usunięcia przechowywanych nagrań po określonym czasie (dla oszczędzania miejsca na serwerze) | TAK |  |
| 135. | Możliwość udostępniania zapisanych nagrań z określonym terminem wygaśnięcia linku | TAK |  |
| 136. | System możliwy do uruchomienia na serwerze o następujących parametrach: - operacyjny serwera: Windows Server 2012 R2 - Procesor: 2GHz, 8 rdzeni (lub lepszy) - RAM: 16GB (lub więcej) - 2 karty sieciowe LAN 10GBit (teaming) | TAK |  |
|  | Wózek aparaturowy – 1 zestaw |  |  |
| 137. | Wózek wyposażony w 4 antystatyczne, podwójne koła, 2 z nich z hamulcami, centralnie umieszczony na tylnej ścianie panel elektryczny z możliwością podłączenia min. 6 urządzeń | TAK |  |
| 138. | Uchwyt butli CO2, mocowany z tyłu wózka – 1 szt. | TAK |  |
| 139. | Wysięgnik na płyny infuzyjne z regulacją wysokości oraz dwoma haczykami – 1 szt. | TAK |  |
| 140. | Ramię do monitora z uchwytem VESA 75/100, mocowane bocznie, zasięg 530 mm, maks. obciążenie 15 kg – 1 szt. | TAK |  |
| 141. | Szyna sprzętowa, długa – 1 szt. | TAK |  |

Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi.

Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało

odrzuceniem oferty.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2020),

nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem

nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym,

powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Czas trwania szkolenia i zakres szkolenia zgodnie z wymogami podanymi przez kierującego Oddziałem Chirurgii

Onkologicznej   po rozstrzygnięciu przetargu.

Gwarancja producenta - minimum 24 miesiące

| L.P. | ASORTYMENT SZCZEGÓŁOWY | JEDNOST MIARY | ILOŚĆ | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO | PRODUCENT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | KOLUMNA LAPARASKOPOWA Tor wizyjny 4K z funkcją obrazowana fluorescencyjnego i systemem archiwizacji | szt. | 1 |  |  |  |